Приложение № 1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Объект закупки: Поставка медицинских изделий (центрифуга медицинская), ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий для нужд ФГБУ «СПБ НИИФ» Минздрава России в 2026 г.

ОКПД 2 –28.29

2. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

3.Порядок формирования цены контракта: цена контракта включает в себя стоимость Оборудования и услуг по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, упаковки и маркировки, доставки, а также все расходы на погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы, расходы на выполнение гарантийных обязательств и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок поставки товара: поставка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Контракта

5. Место поставки товара: 194064, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 32, литера А (помещение по указанию Заказчика) (далее – Место доставки). Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой транспортного средства, с подъемом на этаж, перемещением до помещения по указанию Заказчика, с вводом в эксплуатацию медицинских изделий, обучением правилам эксплуатации специалистов.

6. Форма, срок и порядок оплаты: безналичная оплата товара производится Заказчиком после передачи товара Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (ТН или УПД и акт ввода в эксплуатацию). Авансирование не предусмотрено.

7. Требования к качеству товара:

7.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7.2. Поставка товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара.

7.3. Сроки гарантии качества товара: остаточный срок годности на весь поставляемый товар должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев от даты поставки, если иное не установлено Приложениями к Контракту.

7.4. Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации: не должен быть нестандартного качества, пришедшим в негодность, с истекшим сроком годности.

Товар должен быть поставлен надлежащего качества в соответствии с регистрационными удостоверениями Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзора) Минздравсоцразвития РФ, (если законодательством РФ установлено требование об обязательном подтверждении соответствия данного вида продукции), сертификатами соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта России или деклараций о соответствии (если законодательством РФ установлено требование об обязательном подтверждении соответствия данного вида продукции).

7.5. Поставщик осуществляет поставку товаров надлежащего качества, в установленном количестве, в сроки в соответствии с потребностями Заказчика, производит замену товара ненадлежащего качества.

7.6. Предоставляемая Поставщиком гарантия качества означает ответственность Поставщика за недостатки качества и предполагает замену некачественного товара. Некачественный товар, признанный таковым в момент приемки товара на складе Заказчика и/или в течение его использования, должен быть заменен Поставщиком на такой же товар в течение десяти дней с момента выявления некачественного товара.

| № п/п | ОКПД2 | Наименование товара | Кол-во товара | Ед. изм. товара | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.29.41.110 | Центрифуга медицинская серии СМ | 1 | штука | Вариант исполнения: 3. CM-6MT, в составе. | Соответствие |
|  |  |  |  |  | НКМИ 260430 | Соответствие |
|  |  |  |  |  | Многофункциональная центрифуга | Наличие |
|  |  |  |  |  | Диапазон скорости центрифугирования, не уже, об/мин | 100-3500 |
|  |  |  |  |  | Максимальная центрифужная сила, не менее, ОЦУ | 2300 |
|  |  |  |  |  | Таймер, не уже | 1 мин-99 мин |
|  |  |  |  |  | Максимальный шум, не более, Дб | 55 |
|  |  |  |  |  | Задание и отображение на дисплее таймера и скорости вращения ротора в об/мин и ОЦУ | Наличие |
|  |  |  |  |  | Блокировка крышки во время работы | Наличие |
|  |  |  |  |  | Цветной ЖКИ дисплей | Наличие |
|  |  |  |  |  | Датчик дисбаланса | Наличие |
|  |  |  |  |  | Автоматическая разблокировка при открытии крышки и звуковая сигнализация после остановки ротора | Наличие |
|  |  |  |  |  | Степеней торможения, не менее | 6 |
|  |  |  |  |  | Ротор для не менее 24 мест, пробирок объемом 12 мл | Наличие |
|  |  |  |  |  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 250 |
|  |  |  |  |  | Размеры, не менее, Д*Ш*В, мм | 426*410*233 |
|  |  |  |  |  | Вес, не более, кг | 13,5 |