    Спецификация товара

1. Наименование объекта закупки: поставка аппарата сухой солевой аэрозольтерапии группового дозирующего АСА-01.3 серии СМАРТ (Комплектация: Стандартная).
(далее – товар).
2. Требования к качественным, техническим и/или функциональным характеристикам товара: 

	№
	Наименование товара, характеристики
	Производитель, страна происхождения товара
	Гарантийный срок, мес.
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Цена, НДС не обл, руб.
	Сумма, НДС не обл, руб.
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	Аппарат сухой солевой аэрозольтерапии группового дозирующего АСА-01.3 серии СМАРТ (Комплектация: Стандартная)
Назначение: Создание и автоматическое поддержание моделируемого микроклимата соляных пещер (галокамер) для проведения сеансов управляемой галотерапии.
Сертификация: Наличие действующего Регистрационного удостоверения Росздравнадзора РФ (медицинское изделие) и Декларации о соответствии ЕАЭС.
Технические и функциональные характеристики:
· Объем помещения: Эффективная работа в галокамерах объемом до 120 м³.
· Дисперсность аэрозоля: не менее 90% частиц размером до 5 мкм (высокодисперсный сухой аэрозоль).
· Принцип дозирования: Расчетно-временной метод подачи высокодисперсного аэрозоля с возможностью выбора пользовательских настроек плотности потока.
· Регулировка: Выбор любого значения плотности аэрозоля в диапазоне от 1 до 20 мг/м³ с шагом 1 мг/м³.
· Диапазон концентрации сухого солевого аэрозоля:1-20мг/м³
· Программный комплекс: 8 предустановленных программ оздоровления, разработанных на основе клинических методик (включая программы проф. А.В. Червинской), а также возможность записи индивидуальных пользовательских режимов.
· Интерфейс: Встроенная цветная сенсорная HMI-панель управления с диагональю экрана не менее 4,3 дюйма.
· Подача соли: Наличие узла автоматической загрузки и измельчения соли («кипящий слой»).
· Расходный материал: Обычная поваренная пищевая соль сорта «ЭКСТРА» (по ГОСТ Р 51574-2000) или фармакопейная соль (по ГОСТ 4233-77). Эксплуатация не должна требовать покупки дорогостоящих фирменных картриджей или расходных материалов сторонних производителей.
3. Электрические и габаритные параметры
· Параметры сети: Электропитание 220 В / 50 Гц.
· Энергопотребление: Максимальное (при работе измельчителя) — не более 70 Вт; в режиме поддержания концентрации — не более 15 Вт.
· Габариты блока: не более 300 х 200 х 205 мм (компактный настенный монтаж).
· Вес базового блока: не более 4 кг.
4. Комплектация («Стандартная»)
1. Аппарат сухой солевой аэрозольтерапии групповой дозирующий АСА-01.3 — есть.
2. Система HALOCONTROL ®¹ - есть.
3. Индикатор концентрации – есть.
4. Узел автозагрузки – есть.
5. Настенный кронштейн и монтажный комплект — есть.
6. Комплект эксплуатационной документации (паспорт, руководство по эксплуатации, методические рекомендации) — есть.

	

[image: ]
ООО «Аэромед» Россия
	









24 мес.
	
шт.
	
1
	









475 000,00
	









475 000,00


	Требования к поставляемому Товару: Поставляемый Товар должны быть новым, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика. Товар должен быть в упаковке, которая способна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Поставляемый Товар должен иметь в комплекте сертификат и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким видам Товаров. К Товару должна прилагаться инструкция по эксплуатации (или заменяющая ее документация) на русском языке. 
2. Адрес поставки Товара: Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, посёлок Лесное Озеро, территория Санаторий Лесное озеро, строение 2, Лечебный корпус (четвертый этаж лифт).
3. Срок поставки Товара: в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты перечисления аванса в размере 30% от полной стоимости.
4. Условия поставки Товара: Доставка, погрузка/разгрузка, установка в место, указанное ответственным представителем Заказчика, осуществляется силами и средствами Поставщика или с привлечением третьих лиц. Ответственность за действия третьих лиц несет Поставщик. Поставщик несет ответственность за разглашение своими сотрудниками любой служебной информации, принадлежащей Заказчику, и осуществляет контроль дисциплины своих сотрудников в процессе поставки Товаров.
· Монтажные работы: Поставщик осуществляет установку оборудования в операторской комнате смежно с галокамерой, сквозной вывод диффузора подачи в соляную комнату, пусконаладку и тестирование системы.
· Обучение: Поставщик обязан провести инструктаж персонала оздоровительного комплекса по правилам работы и ежедневной очистки узлов прибора.
· Гарантия: Гарантийный срок обслуживания —24 месяца с момента подписания акта ввода в эксплуатацию.




Директор УОК «Лесное озеро»                                                                                Новиков В.И. 
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