Спецификация товара

1. Наименование объекта закупки: поставка аппарата сухой солевой аэрозольтерапии группового дозирующего АСА-01.3 серии СМАРТ (Комплектация: Стандартная).

(далее – товар).

2. Требования к качественным, техническим и/или функциональным характеристикам товара:

| № | Наименование товара, характеристики | Производитель, страна происхождения товара | Гарантийный срок, мес. | Ед. изм. | Кол-во. | Цена, НДС не обл, руб. | Сумма, НДС не обл, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Аппарат сухой солевой аэрозольтерапии группового дозирующего АСА-01.3 серии СМАРТ (Комплектация: Стандартная) Назначение: Создание и автоматическое поддержание моделируемого микроклимата соляных пещер (галокамер) для проведения сеансов управляемой галотерапии. Сертификация: Наличие действующего Регистрационного удостоверения Росздравнадзора РФ (медицинское изделие) и Декларации о соответствии ЕАЭС. Технические и функциональные характеристики: - Объем помещения: Эффективная работа в галокамерах объемом до 120 м³. - Дисперсность аэрозоля: не менее 90% частиц размером до 5 мкм (высокодисперсный сухой аэрозоль). - Принцип дозирования: Расчетно-временной метод подачи высокодисперсного аэрозоля с возможностью выбора пользовательских настроек плотности потока. - Регулировка: Выбор любого значения плотности аэрозоля в диапазоне от 1 до 20 мг/м³ с шагом 1 мг/м³. - Диапазон концентрации сухого солевого аэрозоля:1-20мг/м³ - Программный комплекс: 8 предустановленных программ оздоровления, разработанных на основе клинических методик (включая программы проф. А.В. Червинской), а также возможность записи индивидуальных пользовательских режимов. - Интерфейс: Встроенная цветная сенсорная HMI-панель управления с диагональю экрана не менее 4,3 дюйма. - Подача соли: Наличие узла автоматической загрузки и измельчения соли («кипящий слой»). - Расходный материал: Обычная поваренная пищевая соль сорта «ЭКСТРА» (по ГОСТ Р 51574-2000) или фармакопейная соль (по ГОСТ 4233-77). Эксплуатация не должна требовать покупки дорогостоящих фирменных картриджей или расходных материалов сторонних производителей. 3. Электрические и габаритные параметры - Параметры сети: Электропитание 220 В / 50 Гц. - Энергопотребление: Максимальное (при работе измельчителя) — не более 70 Вт; в режиме поддержания концентрации — не более 15 Вт. - Габариты блока: не более 300 х 200 х 205 мм (компактный настенный монтаж). - Вес базового блока: не более 4 кг. 4. Комплектация («Стандартная») - Аппарат сухой солевой аэрозольтерапии групповой дозирующий АСА-01.3 — есть. - Система HALOCONTROL ®¹ - есть. - Индикатор концентрации – есть. - Узел автозагрузки – есть. - Настенный кронштейн и монтажный комплект — есть. - Комплект эксплуатационной документации (паспорт, руководство по эксплуатации, методические рекомендации) — есть. | ООО «Аэромед» Россия | 24 мес. | шт. | 1 | 475 000,00 | 475 000,00 |

Требования к поставляемому Товару: Поставляемый Товар должны быть новым, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика. Товар должен быть в упаковке, которая способна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Поставляемый Товар должен иметь в комплекте сертификат и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким видам Товаров. К Товару должна прилагаться инструкция по эксплуатации (или заменяющая ее документация) на русском языке.

2. Адрес поставки Товара: Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, посёлок Лесное Озеро, территория Санаторий Лесное озеро, строение 2, Лечебный корпус (четвертый этаж лифт).

3. Срок поставки Товара: в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты перечисления аванса в размере 30% от полной стоимости.

4. Условия поставки Товара: Доставка, погрузка/разгрузка, установка в место, указанное ответственным представителем Заказчика, осуществляется силами и средствами Поставщика или с привлечением третьих лиц. Ответственность за действия третьих лиц несет Поставщик. Поставщик несет ответственность за разглашение своими сотрудниками любой служебной информации, принадлежащей Заказчику, и осуществляет контроль дисциплины своих сотрудников в процессе поставки Товаров.

- Монтажные работы: Поставщик осуществляет установку оборудования в операторской комнате смежно с галокамерой, сквозной вывод диффузора подачи в соляную комнату, пусконаладку и тестирование системы.

- Обучение: Поставщик обязан провести инструктаж персонала оздоровительного комплекса по правилам работы и ежедневной очистки узлов прибора.

- Гарантия: Гарантийный срок обслуживания —24 месяца с момента подписания акта ввода в эксплуатацию.

Директор УОК «Лесное озеро»                                                                                Новиков В.И.