Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки:  Сетка-слинг хирургическая для лечения стрессового недержания мочи у женщин, из синтетического полимера
2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:
	№ п/п
	Наименование товара
	Код позиции
	Наименование показателя товара, единица измерения
	Требование к значению показателя
	Требование заказчика к указанию значения показателя участником закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Сетка-слинг хирургическая для лечения стрессового недержания мочи у женщин, из синтетического полимера
	32.50.22.190-00005150
	Описание
	Тканая/вязаная или пористая полоска материала из нерассасывающегося синтетического полимера (например, полипропилена), предназначенная для постоянной имплантации (через трансобтураторный, трансвагинальный, ретропубикальный или супрапубикальный доступ) для поддержки уретры для лечения женского стрессового недержания мочи, возникающего вследствие гипермобильности уретры и/или недостаточности внутреннего сфинктера (ISD). Как правило, включает в себя внутренний установочный шовный материал, который может содержать рассасывающиеся полимерные материалы. Также может называться лентой или субфасциальным гамаком. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации
	Значение не изменяется
	шт
	10

	
	
	
	Макропористая структура 
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Диаметр нитей, мм
	≥ 0.1 и ≤ 0.16
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал мононити
	Полипропилен и поливинилиденфторид (ПВДФ)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Регулируемые нити контрастного цвета к виду крови
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Ширина эндопротеза, см
	1,1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Размер замкнутых петель округлой формы, мм
	≥ 2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Толщина, мм
	≥ 0.5 и ≤ 0.6
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Петлеобразные проводники из хирургических нитей 
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Упаковка 
	Двойная, стерильная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Поверхностная плотность, г/м2
	≥ 60 и ≤ 75
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал замкнутых петель округлой формы
	Поливинилиденфторид (ПВДФ)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Длина эндопротеза, см
	30
	Значение не изменяется
	
	

	
	
	
	Край эндопротеза выполнен в виде округлых замкнутых петель
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Объемная пористость, %
	≥ 70 и ≤ 85
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Форма эндопротеза 
	Эндопротез-лента с атравматичными краями в виде замкнутых петель по всей длине из поливинилиденфторидных (ПВДФ) мононитей
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Состав
	прозрачные и синие нити. Последние расположены полосами продольно
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Назначение
	Для однократного хирургического лечения стрессового недержания мочи у женщин. Особенностью эндопротеза является  возможность регулировки степени натяжения и ослабления после установки имплантата
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	


