Техническое задание

1. Характеристики:

	Марка/модель техники:
	аппарат для аутотрансфузии C.A.T.S smart, 

производство: Fresenius Kabi, Германия

	Модель (год):
	сер.№3CTA2349


	№
	Наименование работ ТО ПТБ.

	1
	Внешняя и внутренняя визуальная проверка

	2
	Проверка состояния системных

светодиодов на плате MIO/HCT

	3
	Проверка отображаемой

информации.

	4
	Проверка переднего тормоза

	5
	Проверка заднего тормоза

	6
	Проверка регулировки высоты

	7
	Проверка процедуры открытия и закрытия крышки центрифуги

	8
	Проверка перемещения замка камеры

	9
	Проверка ширины зазора между крышкой центрифуги для запуска последовательности

закрытия крышки и двигателя

	10
	Проверка ультразвуковых датчиков наличия крови и промывочного раствора

	11
	Проверка датчика утечки крови

	12
	Проверка датчика Hct в разделе «Hct Raw Data» (опция)

	13
	Проверка ультразвукового датчика Hct (опция)

	14
	Проверка инфракрасного датчика Hct (опция)

	15
	Проверка вращения помп

	16
	Проверка датчика замка камеры

	17
	Проверка датчика скорости центрифуги

	18
	Проверка ремня центрифуги

	19
	Проверка аварийной остановки центрифуги

	20
	Проверка датчика PRC и подсветки камеры

	21
	Проверка принтера, сканера, держателя резервуара (опции)

	22
	Проверка вакуумного насоса

	23
	Проверка электробезопасности устройства DIN_EN_62353 (DIN VDE 0751-1)

	24
	Финальное тестирование


1. Работы проводятся на аппарате освобожденном от сет а(отмывочной камеры) и магистралей (если только это не вызвано поломкой), без следов крови на внешних поверхностях.
2. Дефекты, обнаруженные  во время проведения регламентных работ оформляются  составлением дефектного акта и являются информацией для заказчика для планирования устранения неисправностей.

Расходные материалы входят в стоимость ремонта.
3.Требования к качеству услуг:
Техническое обслуживание и ремонт должны быть выполнены в полном объеме и с должным уровнем качества в соответствии с действующим законодательством, нормативными документами в данной сфере услуг, в том числе с нормами, правилами и процедурами, установленными заводом-изготовителем. 

Техническое обслуживание должно производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, и не должно нарушать гарантийных обязательств и эксплуатационной документации завода-изготовителя. 
Услуги оказываются Исполнителем, с использованием контрольно-измерительных приборов, испытательного оборудования, специальных инструментов, ремонтными и расходными материалами, предназначенными для ремонтируемой техники. Данный аппарат является медицинским оборудованием, при осуществлении ремонта Исполнитель должен иметь соответствующую Лицензию на осуществление данной деятельности.

Исполнитель должен обеспечить соответствие выходных параметров ремонтируемого медицинского оборудования требованиям технической документации
Наличие действующей лицензии на техническое обслуживание и ремонт медицинской техники, выданной уполномоченным лицензирующим органом.
Гарантия на выполненные работы не менее - 6 (шести) месяцев с даты, подписания Акта приема-передачи выполненных (оказанных услуг). 
Гарантия на заменённые запасные части составляет не менее 3 месяцев. 
Срок оказания услуги 14 календарных дней с момента заключения Контракта.
Запасные части (расходные материалы), используемые в ходе технического обслуживания и ремонта, должны соответствовать требованиям завода-изготовителя ремонтируемой марки. Используемые при оказании услуг по техническому обслуживанию запасные части (расходные материалы) должны быть новыми и ранее не бывшими в эксплуатации. Использование просроченных запасных частей (расходных материалов) не допускается. Стоимость запасных частей, расходных материалов, узлов, агрегатов, горюче-смазочных материалов, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС, должны входить в стоимость услуг по техническому обслуживанию и ремонту. Исполнитель несет ответственность за недостатки оказанных услуг, обнаруженные в пределах гарантийного срока, в том числе за поломки и неисправности в результате действий и/или упущений Исполнителя. В случае некачественного оказания услуг Исполнитель обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки.

Исполнитель обеспечивает соблюдение требований нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности при проведении работ по ремонту медицинского оборудования. Исполнитель должен обеспечить проведение комплекса работ по восстановлению работоспособности медицинского оборудования путем замены или восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия согласно эксплуатационной документации. Выполнение работ должно проводиться технологическим и испытательным оборудованием, контрольно-измерительными приборами. Испытательное оборудование должно быть аттестовано, а средства измерений поверены. Если после замены указанных запасных частей и деталей в процессе проверки работоспособности и тестирования медицинского оборудования будет выяснено, что для восстановления работоспособности оборудования требуются дополнительные запасные части и детали, неисправность которых до установки в оборудование указанных частей и деталей невозможно было установить, Исполнитель обязан составить в присутствии Пользователя дефектный акт и уведомить заказчика. Качество и безопасность услуг должно удовлетворять требованиям следующих нормативных документов: Качество и безопасность услуг должно удовлетворять требованиям следующих нормативных документов: - РД50-717-92 «Руководство по безопасной эксплуатации электромедицинских изделий для администрации, обслуживающего и медицинского персонала лечебных учреждений»; - ОСТ42-21-9-80«Система технического обслуживания и ремонта медицинской техники»; - ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»; - ГОСТ Р 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения». Требования к запасным частям: При выполнении ремонта медицинского оборудования Исполнитель обязан использовать только новые запасные части (которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), полностью совместимых с ремонтируемым оборудованием. 

	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Зам.главного врача

(должность)
	 (должность)

	__________________ Н.Н. Рощипкин
(подпись, фамилия и инициалы)
	______________ 

(подпись, фамилия и инициалы)

	__ _____________ 20__ г.
	__ _____________ 20__ г.



