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Описание объекта закупки
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	32.50.13.110-00004593
	Катетер для периферических сосудов
(Канюля внутривенная безопасная Nusaf с катетером из полиуретана 18Gх32 мм)
	Стерильная тонкая гибкая трубка, предназначенная для введения в периферические сосуды пациента для кратковременного обеспечения (сроком менее 30 дней) внутрисосудистого доступа; изделие не предназначено для продвижения к центральным кровеносным сосудам. Как правило, включает специальные принадлежности для облегчения введения/размещения катетера и обеспечения его функционирования (например, коннекторы, инъекционные порты, стилет и/или крылышки для фиксации). Может использоваться для взятия образцов крови, мониторинга артериального давления, введения жидкостей, лекарственных средств и/или инъекции контрастных средств. Это изделие для одноразового использования.
	Размер катетера 18G
Размер трубки иглы 21G
Номинальный наружный диаметр трубки иглы, мм 0.80
Наружный диаметр трубки иглы, мм
(мин-макс) 0.800-0.830
Внутренний диаметр трубки иглы, мм (минимальный) 0.490
Длина иглы (эффективная), мм
плюс/минус 10% - 63.40
Прочность соединения канюли и трубки иглы, не менее 20H
Номинальный наружный диаметр катетера, мм 1.3
Диаметр катетера наружный, мм от 1,150 до 1,349
Диаметр катетера внутренний, мм плюс/минус 0.05 мм - 0.95
Длина катетера (эффективная), мм
плюс/минус 10% - 32
Скорость потока мл/мин для катетеров с наружным диаметром 1,0 мм и более– не менее 90% от указанного на упаковке. Для катетеров с наружным диаметром менее 1.0мм - не менее 80% от указанного на упаковке  85
Цвет крышки порта  - Темно-зеленый
Расстояние от кончика катетера до скоса иглы минимум и максимум 0.1 мм до 1.0 мм
Масса, г Не более 4,70
Максимальное давление при инфузии под давлением - 2,07МПа (300 psi)
Канюля Nusaf с крылышками – представляет собой медицинское изделие, имеющее ультратонкую силиконизированную иглу из нержавеющей стали с конической формой острия колющего среза иглы-проводника – сверхострая заточка ланцетного типа с трехгранным срезом для обеспечения гладкой и безболезненной венопункции во время канюлирования, что уменьшает боль и дискомфорт, возникающие во время введения.
Канюля изготовлена из устойчивых к изгибу и биосовместимых материалов и доступна с прозрачными катетерами из полиуретана (PUR), с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхностей для обеспечения легкой венепункции с минимальной травмой, плавно сужающийся кончик катетера совпадает со срезом иглы для обеспечения плавного перехода от иглы к катетеру, что обеспечивает безболезненную постановку катетера. Имеют катетеры из полиуретана (PUR) с 4 или 6 рентгеноконтрастными полосками. Рентгеноконтрастные полоски необходимы для лучшего контроля за катетером, который находится в вене.
Канюля имеет плоские крылья, которые можно сгибать, чтобы обеспечить надежную фиксацию к коже с помощью стерильной фиксирующей повязки. На крыльях имеется перфорация для обеспечения дополнительной вентиляции кожи пациента.
Канюля имеет эргономичную конструкцию, позволяющую пользователю использовать различные методы для облегчения введения.
Канюля имеет порт для инъекций с односторонним обратным клапаном для облегчения дополнительного введения лекарственных средств шприцем без иглы и предотвращения обратного тока.  Инъекционный порт расположен строго над крыльями для снижения риска смещения катетера при промывании и введении лекарственных средств. Крышка порта имеет специальную конструкцию, облегчающую двухточечный захват для легкого канюлирования..
Встроенная конструкция с прозрачной камерой служит для немедленного подтверждения венепункции и обеспечения плавного потока крови или любой другой жидкости.
Имеется система механизма безопасности иглы, которая устраняет вероятность травм от укола иглой и инфекций, передающихся через кровь, для пользователя и/ или медицинских работников во время извлечения и утилизации иглы.  Металлический защитный механизм полностью закрывающий кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Конструкция канюли обеспечивает одноразовое использование и безопасную утилизацию.
Гидрофобная заглушка с фильтром предотвращает вытекание крови при постановке катетера, имеет ребристую поверхность для лучшего захвата при закрытии/открытии.
	100
	шт
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	32.50.13.190
	Заглушка инфузионная
	Стерильное изделие для соединения шприца или адаптер системы Люэра, предназначенное для использования в процессе забора крови, используемое для передачи клинического образца крови от изделия доступа крови (например, держателя пробирки для сбора крови с иглой) в шприц, используемый с адапторем Люэра (например, шприц для исследования газов крови). Адаптер позволяет осуществлять забор крови за одну процедуру венепункции, используя трубки и шприцы для забора крови в качестве емкости для хранения образца крови. Это изделие для одноразового использования.
	Инъекционная заглушка – имеет две функции: служит защитной заглушкой для любой стандартной «канюли Люэра» и обеспечивает порт для «безыгольной» инъекции любой жидкости. В заглушке имеется самоуплотняющаяся вставка (перегородка). Доступна в прозрачном и желтом корпусе. Заглушка соединяется с другим медицинским изделием через универсальный конический штуцер и используется для проведения инфузионной терапии для подачи лекарств пациенту.
Прозрачная заглушка имеет колпачок белого цвета.                                                          - Безлатексная заглушка с герметичным фитингом для эффективной внутривенной болюсной инъекции или забора образцов крови.
- Устройство оснащено универсальным конусом 6% (фитинг с наружной резьбой).
- Доступна с желтым или прозрачным корпусом для легкой визуализации.
- Не содержит фталаты Инъекционная заглушка является вспомогательным изделием, которое используется совместно с каким-либо другим изделием при проведении инфузионной терапии.
Предназначена для введения стерильных инъекционных жидкостей, включая лекарственные вещества, с использованием шприца и иглы для подкожных инъекций, после подсоединения инъекционной заглушки к устройству для внутривенного доступа с подходящей соединительной частью с внутренней резьбой.
Параметр    Характеристики
Общая высота    18.67 мм ± 0.05 мм
Диаметр  8.8 мм ± 0,2 мм
Диаметр конуса 3.976 ±0.2 мм
Масса   1.45 г ± 10%
Прочность уплотнения  Жесткий блистер: ≥1.5H
	500
	шт
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	32.50.13.110
	Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты (Устройство для вливания в малые вены однократного применения (минивен-"бабочка") G22)
	Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
	Пункционная игла изготовлена  из высококачественной тончайшей хирургической стали, что позволяет сохранить прочность при минимальной толщине стенки; тройная заточка иглы обеспечивает атравматичное введение,
длина иглы 19 мм,соединяющиеся фиксирующие крылышки имеют шероховатую поверхность для удобства введения и фиксации к коже пациента; цветовая кодировка крыльев; дублирующая градуировка размера иглы на правом крыле.
абсолютно прозрачная, гибкая, устойчивая к перегибам соединительная трубка, внутренний диаметр - 1,5 мм, внешний диаметр 2,0 мм, длина 30 см,прозрачный соединительный порт с разъемом Луер-Локк, защитный колпачок.
Все изделие изготовлено из материалов с высокой степенью биотолерантности, стерильно, апирогенно,нетоксично,стерильно, апирогенно, нетоксично
Индивидуальная полиэтиленовая упаковка
Применение
Кратковременные внутривенные вливания
	300
	шт



[bookmark: _Hlk144383345]1. Дополнительные требования:
1.1 При поставке товара, Поставщик предоставляет следующую документацию: 
 Регистрационные удостоверения;
1.2. Поставка должна производиться по адресу: г. Екатеринбург, ул.22 Партсъезда. 50
1.3. Срок поставки: 10 рабочих дней с момента заключения Контракта;
1.4. Поставщик посредством технических средств связи не позднее, чем за один рабочий день до момента поставки товара, уведомляет ответственное лицо Заказчика о времени предстоящей поставки.
2. Объем и сроки гарантии качества
2.1 Остаточный срок годности не менее 12 месяцев с момента поставки;
2.2 Поставщик отвечает за качество поставляемого товара (соответствие требованиям, установленным действующими ГОСТами, ТУ). По скрытым дефектам ответственность Поставщика распространяется на весь срок годности товара.
3. Требования к безопасности товаров
3.1 Поставляемый товар должен быть разрешен к обращению на территории Российской Федерации и отвечать требованиям действующих нормативных технических и нормативных правовых актов.
3.2 Поставленный товар, признанный недоброкачественным и (или) фальсифицированным и (или) контрафактным по решению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или решению суда, подлежит изъятию и уничтожению. При этом Поставщик по претензии Заказчика обязан возвратить стоимость оплаченного товара и компенсировать понесенные Заказчиком затраты по его изъятию и уничтожению.
4. Требования к используемым материалам и оборудованию
4.1 Поставщик осуществляет транспортировку и доставку товара до места назначения способом, обеспечивающим сохранность его исходного качества, защиту от воздействия температуры окружающей среды и повреждения упаковок, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2 Температурный режим поставки должен соответствовать требованиям нормативной документации на товар. 
4.3 Поставляемый товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями действующего законодательства, способной обеспечить идентификацию товара и предоставить установленный нормативными документами объем информации о товаре потребителю и специалистам, осуществляющим с ним работу.
4.4 Товар должен быть оригинальным, новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

