ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Код ОКПД2 / КТРУ | Наименование | Описание | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.20.23.110 | Чип‑сенсор «Глюкоза II типа» | Ферментативный сенсор для измерения концентрации глюкозы в крови, плазме или сыворотке. Принцип измерения: ферментативный (с использованием глюкозооксидазы). Диапазон измерений: 0,5–50 ммоль/л (9–900 мг/дл). Объём пробы: 20 мкл (для педиатрических проб — 10 мкл). Тип пробы: кровь, плазма, сыворотка. Состав чувствительного слоя: глюкозооксидаза, фосфатный буфер, нереактивные добавки, формирующий комплекс. Конструкция: прямоугольная керамическая подложка с электродом и нанесённым ферментным слоем. Срок службы сенсора: не более 90 дней либо до 10 000 проб (в зависимости от того, что наступит раньше). Стабильность/дрейф: не более 3 % при 10 измерениях относительно значения 12 ммоль/л. Коэффициент вариации: около 1,5 % при концентрации 12 ммоль/л. Рабочие условия: температура: +15…+35 °C; влажность: 20–85 %. Совместимость: анализаторы серии BIOSEN. | 2 |