1. Наименование и описание объекта закупки

Поставка цифрового стереомикроскопа тринокулярного типа со встроенной светодиодной подсветкой и цифровой камерой высокого разрешения (видеоокуляром).

- Ориентировочная модель к поставке: Стереомикроскоп Микромед МС-5-ZOOM LED и видеоокуляр ToupCam U3ISPM20000KPA USB3.0 или эквивалент.

- Назначение: Проведение прецизионных работ, дефектоскопии, контроля качества и линейно-угловых измерений.

2. Технические требования к поставляемому товару (и его эквивалентам)

Блок 1. Стереомикроскоп тринокулярный (Микромед МС-5-ZOOM LED или эквивалент)

- Тип оптической системы: Гринго (Greenough) для обеспечения высокой глубины резкости и объемного стереоизображения или эквивалент.

- Визуальная насадка: Тринокулярная, с возможностью одновременного наблюдения через окуляры и трансляции изображения на камеру.

- Угол наклона окулярных тубусов: Не менее 45°.

- Регулировка межзрачкового расстояния: В диапазоне не менее чем от 52 до 75 мм.

- Диоптрийная настройка: Наличие индивидуальной настройки на обоих окулярных тубусах, в диапазоне не менее ±5 диоптрий.

- Система смены увеличения: Панкратическая (зум-объектив) с возможностью непрерывного плавного изменения масштаба без потери фокусировки.

- Коэффициент масштабирования (Zoom): Не менее 6.2:1.

- Диапазон увеличения объектива: От 0,8х до 5,0х.

- Рабочее расстояние: Фиксированное, не менее 115 мм (в базовой комплектации без использования дополнительных линз Барлоу) для обеспечения свободного пространства при работе с инструментами.

- Окуляры в комплекте: Широкопольные, увеличение не менее 10х, поле зрения не менее 22 мм.

- Общее увеличение системы (в базовой комплектации): В диапазоне не менее чем от 8х до 50х.

- Система освещения:

  - Встроенный светодиодный (LED) осветитель отраженного падающего (косого) света.

  - Встроенный светодиодный (LED) осветитель проходящего света.

  - Наличие независимой регулировки яркости для каждого источника света.

- Фокусировочный механизм: Ручки грубой фокусировки с регулировкой усилия хода, расположенные на штативе.

- Предметный стол: Наличие матовой стеклянной платы и двухсторонней черно-белой платы для контрастирования объектов.

Блок 2. Цифровая камера / Видеоокуляр (ToupCam U3ISPM20000KPA USB3.0 или эквивалент)

- Тип крепления к микроскопу: Резьбовое соединение стандарта C-Mount.

- Тип светочувствительного сенсора: CMOS (КМОП) или эквивалент.

- Физический размер сенсора: Не менее 1/2.3".

- Разрешение матрицы: Не менее 20 Мегапикселей (эффективное разрешение получаемых снимков не менее 5120 × 3840 пикселей).

- Интерфейс подключения и передачи данных: Высокоскоростной интерфейс USB 3.0 или эквивалент.

- Аппаратная обработка изображения: Наличие встроенного ISP-процессора на борту камеры (аппаратная регулировка баланса белого, экспозиции и шумоподавления без привлечения ресурсов центрального процессора ПК).

- Частота кадров (Frame Rate):

  - При максимальном разрешении (не менее 20 Мп): Не менее 15 кадров/сек.

  - При разрешении Full HD (1920x1080) и ниже: Не менее 30 кадров/сек.

- Динамический диапазон: Не менее 60 дБ.

Блок 3. Программное обеспечение (ПО) и Совместимость

- Совместимость с ОС: Полная поддержка операционных систем семейства MS Windows (7 / 8 / 10 / 11), а также отечественных дистрибутивов на базе Linux (Astra Linux, РЕД ОС, Альт Линукс) или эквивалент.

- Функционал поставляемого ПО:

  - Вывод «живого» видео на экран монитора ПК в реальном времени.

  - Сохранение фотоснимков (в форматах не менее: TIFF, JPEG, PNG) и видеозаписи процессов.

  - Инструменты для проведения прецизионных линейных и угловых измерений (расстояние, радиус, угол, периметр, площадь).

  - Возможность калибровки измерительной сетки программного обеспечения с помощью эталонного калибровочного слайда.

  - Функции расширения глубины резкости (EDF) и автоматического сшивания панорамных изображений.

3. Комплект поставки (или эквивалентного комплекта)

- Оптическая головка микроскопа Микромед МС-5-ZOOM LED (или эквивалент) — 1 шт.

- Фокусировочный механизм на штативе со встроенными LED-осветителями — 1 шт.

- Окуляры широкопольные 10х/22 — 2 шт.

- Оптический адаптер C-Mount для подключения камеры к тринокулярному порту — 1 шт.

- Цифровая камера (видеоокуляр) ToupCam U3ISPM20000KPA USB3.0 (или эквивалент) — 1 шт.

- Соединительный кабель интерфейса USB 3.0 — 1 шт.

- Калибровочный диск/слайд (объект-микрометр с ценой деления 0,01 мм) — 1 шт.

- Программное обеспечение для работы с изображениями и проведения измерений — 1 шт.

- Плата стеклянная матовая — 1 шт.

- Плата черно-белая двухсторонняя — 1 шт.

- Пылезащитный чехол — 1 шт.

- Паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке — 1 шт.

4. Требования к национальному режиму и импортозамещению

- Регулирование закупок: Закупка осуществляется в соответствии с требованиями национального режима РФ в сфере закупок радиоэлектронной продукции (ПП РФ № 878 / ПП РФ № 616) и программного обеспечения.

- Реестры: При предложении эквивалента, товар должен быть включен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (Минпромторг России) либо в Евразийский реестр промышленных товаров. Участник обязан предоставить номер реестровой записи в составе заявки. Поставляемое ПО должно быть включено в Единый реестр российского ПО либо обеспечивать гарантированную стабильную работу в среде отечественных ОС из данного реестра.