III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1; Анализатор ионоселективный ИВД, автоматический (КТРУ: 26.60.12.119-00000369). Принцип измерения: Прямая потенциометрия. Измеряемые параметры: Na+, K+, Cl-, iCa, pH; наличие. Возможность выбора каналов измерений; наличие. Расчетные параметры: nСа (нормализованный кальций), TCa (общий кальций); наличие. Диапазон линейности, ммоль/л:. Na+; не уже 30,0 – 200,0. K+; не уже 0,50 – 15,00. Cl-; не уже 20,0 – 200,0. Ca2+; не уже 0,10 – 6,00. pH; не уже 4,00 – 9,00. Разрешение:. Na+; не более 0,1. K+; не более 0,01. Cl-; не более 0,1. Ca2+; не более 0,01. pH; не более 0,01. Воспроизводимость, CV%:. Na+; не более 1,5. K+; не более 1,5. Cl-; не более 1,5. Ca2+; не более 2,0. pH; не более 2,0. Исследуемые типы проб: сыворотка, моча (разведенная); наличие. Обычный объем проб, мкл; не более 140. Объем микропробы, мкл; не более 65. Устройства подачи проб: чашка, пробирка; наличие. Время выполнения одного анализа, сек; не более 40. Электроды сменные, не требующие обслуживания; наличие. Не входят в состав реагентного пака; наличие. Возможность выборочной замены одного из электродов; наличие. Количество результатов анализа; не менее 7100. Количество результатов контроля качества каждого уровня; не менее 300. ЖК-дисплей; наличие. Диагональ, дюймов; не менее 7. Разрешение, пикселей; не хуже 800 х 480. Язык интерфейса: русский; наличие. Самодиагностика, при включении прибора; наличие. Периодическая самодиагностика во время работы прибора; наличие. Автоматическая калибровка; наличие. Возможность ручной калибровки; наличие. Автоматический контроль качества; наличие. Жидкие контрольные материалы, уровней; не менее 3. Настройка «Наклона» и «Смещения» для исследуемых параметров; наличие. Расчет среднего, стандартного отклонения и коэффициента вариации; наличие. Вывод результатов:. Возможность установки оператором физиологических норм; наличие. Оповещение об отклонении результата от нормальных границ; наличие. Встроенный термопринтер; наличие. Автоматическая печать по завершению анализа; наличие. Возможность подключения к ЛИС; наличие. Паковая система реагентов; наличие. Емкость для отходов находится в составе реагент-пака; наличие. |  |

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий

Безопасность Оборудования должна соответствовать требованиям законодательства РФ.
Оборудование должно поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования и способу транспортировки, обеспечивающей защиту Оборудования от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах, и соответствующей требованиям ГОСТ Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». 
          Маркировка Оборудования и тары (упаковки) Оборудования, в том числе транспортной, должна содержать информацию согласно требованиям ГОСТ Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийное техническое обслуживание поставляемого Оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя Оборудования, указанными в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к Оборудованию.

Требования к году (месяцу) изготовления товара

Год изготовления оборудования – не ранее 2025.

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.