Приложение №1_2 к контракту (договору)

Описание объекта закупки

Закупка расходных медицинских изделий (Контур дыхательный, одноразового использования; Соединитель для дыхательного контура, одноразового использования) для МНОИ МГУ имени М.В. Ломоносова.

Общие положения.

ИКЗ 261772908209077290100100060000000000

  - Поставляемые товары должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта, если в Описание объекта закупки прямо не указано иное. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.

  - Товары по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

  - Каждая единица, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя товара.

  - В цену товара должны быть включены все расходы Участника закупки по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена договора должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по договору.

- Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Название и характеристики поставляемого товара (качественные и функциональные), требования к совместимости поставляемого товара с уже имеющимся у Заказчика (Количество, шт.).

| ## № п/п | ## Наименование товара | ## Значение | ## Ед. измерения | ## Обоснование установленного показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Контур дыхательный анестезиологический, одноразового использования | Х |  | Х |
|  | ID ТРУ | 627998 |  | Х |
|  | Наименование НПА в соответствии с зак-вом о тех.регулировании | 32.50.13.190-00245 |  | Х |
|  | Наименование параметра | Требуемое значение |  | Обоснование установленного показателя |
|  | Внутренний диаметр трубки | ≥ 21 и ≤ 25 | мм | в соответствии с КТРУ |
|  | Длина трубки | ≥ 150 | см | в соответствии с КТРУ |
|  | Комплектация | Y-образный коннектор;Влагосборник;Кислородная трубка;Тест-колпачок |  | в соответствии с КТРУ |
|  | Стерильность | нет |  | в соответствии с КТРУ |
|  | Назначение | Искусственная вентиляция лёгких |  | в соответствии с КТРУ |
|  | тип трубки | гофрированная |  | в соответствии с КТРУ |
|  | Тип встроенного коннектора 2: | 22M |  | в соответствии с КТРУ |
|  | Тип встроенного коннектора 1: | 22F |  | в соответствии с КТРУ |
|  | Категория пациентов | Взрослые |  | в соответствии с КТРУ |
|  | Вид дыхательного контура | циркуляционный |  | ГОСТ Р 52423-2005, Дыхательный контур с односторонним круговым движением газа по отдельным линиям вдоха и выдоха |
|  | Коннекторы на каналах вдоха и выдоха дыхательных трубок для подключения к аппарату ИВЛ | наличие |  | обеспечение надежного присоединения к аппарату ИВЛ |
|  | Размеры гнезд коннекторов дыхательных трубок | 22 | мм | ГОСТ 5356-1 для соединения с коннекторами аппарата ИВЛ |
|  | Наличие фланцевых упоров на коннекторе дыхательной трубки | >= 2 | шт | для манипуляции коннекторами |
|  | Длина дополнительной кислородной трубки | >= 60 и <= 80 | см | определяется расположением увлажнителя на штатном месте аппарата ИВЛ |
|  | Коннекторы дополнительной дыхательной трубки | наличие |  | Для соединения с аппаратом ИВЛ |
|  | Отверстие Y-образной трубки для подсоединения пациента имеет коаксиальную конструкцию (гнездо/патрубок) с фланцем | соответствие |  | ГОСТ 5356-1 для обеспечения совместимости с масками и эндотрахеальными трубками, для предотвращения чрезмерного введения маски |
|  | Порты на Y-образной трубке | >= 2 | шт | для подключения температурного датчика |
|  | Внутренний диаметр каждого порта | >= 7,5 и <=7,6 | мм | Размер указан в соответствии с приложением Q ГОСТ ISO 8185-2012, для применения со стандартными температурными датчиками |
|  | вставленный в Y-образную трубку Г-образный коннектор (патрубок) с отверстием для присоединения пациента коаксиальной конструкции (патрубок/гнездо) с фланцем, с гнездовым соединителем Luer lock (L2) | наличие |  | ГОСТ 5356-1, для обеспечения мониторинга газов и присоединения анестезиологической маски под углом 90 градусов, ГОСТ Р ИСО 80369-7—2023, для обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием |
|  | Размер Г-образного углового коннектора (патрубка/гнезда) | 22мм/15 мм |  | ГОСТ 5356-1 Параметр обусловлен применяемым оборудованием |
|  | фланец на патрубке Г-образного коннектора | наличие |  | ГОСТ 5356-1 для предотвращения чрезмерного введения |
|  | Защитный тестовый колпачок на Г-коннекторе | наличие |  | колпачок предназначен для герметичного закрывания отверстия пациента при тестировании контура на утечку и растяжимость |
|  | Количество влагосборников | 2 | шт | обеспечение ИВЛ в ручном режиме, в соответствии с конструкцией НДА |
|  | Влагосборники располагаются на дыхательной трубке посередине длины трубки | соответствие |  | для равномерного сбора конденсата |
|  | Размер патрубков коннекторов влагосборников | 22 | мм | ГОСТ 5356-1 |
|  | Влагосборник съемный | соответствие |  | для возможности извлечения влагосборника при необходимости облегчить конструкцию контура, например, при транспортировке пациента |
|  | Тип влагосборника | самогерметизирующийся |  | для герметизации контура при опорожнении влагосборника |
|  | Объем влагосборника | >= 50 и <= 70 | мл | исключение утяжеления контура при заполнении влагосборника |
|  | Влагосборник не имеет металлических частей | соответствие |  | Возможность применения в условиях сильного магнитного поля (при МРТ) |
|  | Соединители (переходники/адаптеры/коннекторы) | >= 2 | шт | для соединения трубок при извлечении влагосборников, или присоединении предохранительного клапана (при необходимости), или присоединении дыхательного мешка |
|  | Размеры дополнительных прямых коннекторов (размеры патрубков и гнезда коннектора) | 22мм: 22мм/15мм |  | ГОСТ 5356-1, для соединения с дыхательным мешком и/или клапаном |
|  | сопротивление потоку при потоке 30л/мин | <= 0,06 | гПа/л/мин (смH2O / л / мин) | ИСО 5367, обеспечение ИВЛ в разных режимах ИВЛ (минимальное требование к значению данному параметра в соответствии со стандартом) |
|  | растяжимость | <= 5 | мл/гПа (мл/смН2О) | ИСО 5367, обеспечение ИВЛ в разных режимах ИВЛ (максимальное требование к значению данного параметра в соответствии со стандартом) |
|  | Утечка при давлении 60 гПа | <= 70 | мл/мин | ИСО 5367, обеспечение ИВЛ в разных режимах ИВЛ (максимальное требование к значению данного параметра в соответствии со стандартом) |
|  | индивидуальная (первичная) водонепроницаемая упаковка | соответствие |  | защита от внешних факторов, оказывающих негативное влияние при хранении |
| ## № п/п | ## Наименование товара | ## Значение | ## Ед. измерения | ## Обоснование установленного показателя |
| 2.2 | Соединитель для дыхательного контура, одноразового использования | Х |  | Х |
|  | ID ТРУ | 628093 |  | Х |
|  | Наименование НПА в соответствии с зак-вом о тех.регулировании | 32.50.50.190-00001297 |  | Х |
|  | Наименование параметра | Требуемое значение |  | Обоснование установленного показателя |
|  | Тип трубки | гофрированная |  | для предотвращения обтурации |
|  | Длина гибкой части | >= 15 | см | для минимизации мертвого пространства, но при этом достаточно для обеспечения мобильности пациента |
|  | Внутренний диметр трубки | 15 | мм | обеспечение оптимального соотношения сопротивление потоку/внутренний объем |
|  | Размер гнезда коннектора для присоединения к дыхательному контуру | 22 | мм | ГОСТ 5356-1 |
|  | Фланцевые упоры на проксимальном коннекторе | наличие | наличие | для надежности отсоединения/присоединения |
|  | Дистальный коннектор | Г-образный коннектор |  | ГОСТ 5356-1, для предотвращения чрезмерного введения коннектора маски |
|  | Размер дистального Г-образного коннектора (патрубка/гнезда) | 22мм/15 мм | мм | ГОСТ 5356-1 Для обеспечения мониторинга газов и присоединения анестезиологической маски под углом 90 градусов. Параметр обусловлен применяемым оборудованием и расходными материалами |
|  | Фланец на дистальном Г-образном коннекторе | наличие |  | ГОСТ 5356-1, для предотвращения чрезмерного введения |
|  | Порт Луер, (закрытый колпачком/заглушкой) на дистальном коннекторе | наличие |  | для капнометрии, обеспечение герметичности |
|  | Мертвое пространство (внутренний объем), мл | <= 37 | мл | минимизация мертвого пространства |
|  | Индивидуальная (первичная) водонепроницаемая упаковка | наличие | наличие | защита от внешних загрязнений |
| ## № п/п | ## Наименование товара | ## Значение | ## Ед. измерения | ## Обоснование установленного показателя |
| 2.3 | Соединитель для дыхательного контура, одноразового использования | Х |  | Х |
|  | ID ТРУ | 628094 |  | Х |
|  | Наименование НПА в соответствии с зак-вом о тех.регулировании | 32.50.50.190-00001297 |  | Х |
|  | Наименование параметра | Требуемое значение |  | Обоснование установленного показателя |
|  | Тип трубки | гофрированная | гофрированная | для предотвращения обтюрации |
|  | Длина гибкой части | >=15 | см | для минимизации мертвого пространства, но при этом достаточно для обеспечения мобильности пациента |
|  | Внутренний диметр трубки | 15 | мм | обеспечение оптимального соотношения сопротивление потоку/внутренний объем |
|  | Размер гнезда коннектора для присоединения к дыхательному контуру | 22 | мм | Для совместимости со стандартным коннектором дыхательного контура, ГОСТ 5356-1 |
|  | Фланцевые упоры на проксимальном коннекторе | >=2 | шт | для надежности отсоединения/присоединения |
|  | Вид коннектора на дистальном конце | коаксиальный шарнирный |  | для свободного вращения при присоединении маски/трубки |
|  | Размер дистального коннектора (патрубок\гнездо) | 22мм/15мм |  | Для соединения как с масками, так и с эндотрахеальными трубками ГОСТ 5356-1 |
|  | Двойной порт | наличие | наличие | для санации аспирационным катетером и проведения бронхоскопии |
|  | Размер порта для бронхоскопии | <= 4,0 | мм | Для герметизации с контура при применении бронхоскопа |
|  | Размер порта для санации аспирационным катетером | >= 9,0 | мм | для свободного доступа санационного катетера |
|  | Мертвое пространство (внутренний объем) | <=35 | мл | минимизация мертвого пространства |
|  | индивидуальная (первичная) водонепроницаемая упаковка | наличие | соответствие | защита от внешних загрязнений |

- Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики (Количество, шт.) Не требуются

- Список документации, передаваемой вместе с товаром.

  - Сертификаты. При поставке товара должны быть предоставлены следующие сертификационные документы на каждую позицию: Не требуется.

  - Перечень иной документации:

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации на изделие медицинского назначения (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2024 г. N 1684 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий").

  - Перечень документов, подтверждающих предоставление гарантийных обязательств:

    - Гарантийный талон Производителя или иной документ, подтверждающий предоставление гарантии производителя. Не требуется

4.3.2. Гарантийный талон Поставщика или иной документ, подтверждающий предоставление гарантии поставщика.  Требуется.

- Требования к упаковке товара.

  - Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность, соответствующей его характеру, исключающей порчу, повреждение или уничтожение поставляемого Товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и его дальнейшем хранении. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь механических повреждений;

  - Упаковка должна соответствовать требованиям законодательных, нормативных и/или технических документов, устанавливающих возможность ее применения для упаковки тех или иных продуктов

- Требования к гарантийному сроку:

  - При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок: Не требуется

  - При поставке товара требуется предоставить гарантию поставщика на срок: не менее 10 месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

- Объем предоставления гарантии качества

  - В случае обнаружения дефекта или неисправности поставленного товара или его несоответствия условиям Договора и настоящего Описания объекта закупки, возникших по вине производителя или Поставщика, Поставщик обязуется осуществить обмен товара в согласованный сторонами срок, не превышающий срок поставки товара, с даты извещения Поставщика Заказчиком о несоответствии оборудования условиям Договора по качеству.

  - Остаточный срок годности товара должен быть не менее 10 месяцев. Остаточный срок начинает исчисляться с момента передачи Товара Заказчику и подписания товарной накладной, документа о приемке.

- Требования к гарантийному обслуживанию товара. Не требуется

- Требования к расходам на эксплуатацию товара в гарантийный срок. Не требуется.

- Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара. Не требуется.

- Обучение лиц заказчика, осуществляющих использование и обслуживание поставляемого товара. Не требуется.

- Этапы/периодичность поставки товаров.

12.1. Поставка по данной закупке является целой и неделимой.

13. Прочие условия.

13.1. Поставщик осуществляет за свой счет разгрузку до комнаты в помещении Заказчика, указываемой Заказчиком при осуществлении поставки.

13.2. Поставка осуществляется в будние дни с 09:00 до 15:30. За 1 рабочий день до предполагаемой даты поставки, Поставщик посредством технических средств связи, уведомляет ответственное лицо Заказчика о времени предстоящей поставки (тел. 8 495-531-27-77 доб.3168, 3169; LBurova@mc.msu.ru).

13.3. Поставщик осуществляет транспортировку и доставку товара до места назначения способом, обеспечивающим сохранность его исходного качества, защиту от воздействия температуры окружающей среды. Температурный режим поставки должен соответствовать требованиям нормативной документации на товар.