ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку манометра дифференциального цифрового для нужд филиала ЦЛАТИ по Костромской области

1.	Наименование поставляемых товаров: дифференциальный цифровой манометр портативный.

2.	Назначение товара и цели использования: товар предназначен для использования в испытательной лаборатории филиала ЦЛАТИ по Костромской области ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО.

3.	Место поставки товара:

156003, г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 22 Получателем Товара является филиал «ЦЛАТИ по Костромской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО».

4. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности:

Манометр дифференциальный цифровой ДМЦ-01О (в дальнейшем «манометр») применяется для экологических замеров поступления вредных веществ, контроля вентиляции производственных помещений, технологического контроля газопылевых потоков, проверки эффективности фильтров, а также в аэродинамических исследованиях.

В комплекте с трубками напорными манометр позволяет определить скорость и объемный расход газа в одной точке поперечного сечения трубы, а также скорость и объемный расход газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения в газоходах и вентиляционных системах (расчеты скорости потока и его объемного расхода проводятся вручную).

Встроенный микрокомпрессор обеспечивает установку нуля.

Технические характеристики:

Диапазон измерений давления: 0-10000 (0-1000);

Пределы основной допускаемой абсолютной погрешности (Па или мм вод. ст.), не более:

•	±3 в диапазоне (0-500);

•	±(1+0,005 Р) в диапазоне  (501-10 000);

или

•	±0,3 в диапазоне (0-50);

•	±(0,1+0,005 Р) в диапазоне (50,1-1 000);

Пределы допускаемой вариации показаний, Па (мм вод. ст.), не более: предела основной допускаемой абсолютной погрешности;

Предел допускаемой дополнительной погрешности при отклонении температуры окружающего воздуха на каждые 5°C от нормальной (20±5)°C, (Па или мм вод. ст.), не более: (0,1+0,001 Р) или (0,01+0,001 Р);

Цена единицы наименьшего разряда индикации, Па (мм вод. ст.): 1 (0,1);

Допустимая перегрузка по перепаду давления, Па (мм вод. ст.), не более: 15000 (1500);

Диапазон рабочих температур, °C: от 0 до +40;

Номинальное напряжение питания, В: 8,4;

Габаритные размеры, мм, не более: 165×85×35;

Масса в комплекте, кг, не более: 1.

Комплект поставки:

•	Манометр дифференциальный цифровой ДМЦ-01О;

•	Аккумуляторная батарея Ni-MN (установлена в приборе);

•	Руководство по эксплуатации;

•	Пластиковый кейс;

•	Зарядное устройство

4.1. Требование к безопасности товара:

Безопасность поставляемого товара должна соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара и обеспечиваться наличием документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг:

  - Гарантия качества должна распространяться на весь товар и не может быть менее срока действия гарантии Производителя данного товара.

6. Требования по передаче покупателю документов: вместе с товаром покупателю предоставляется полный пакет документов на товар, а именно: товарная накладная, счёт, счёт-фактура, паспорта товара.

7. Срок поставки: в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта.

8.Условия поставки.

8.1.Способ доставки — осуществляется транспортом Исполнителя до места поставки оборудования с включением всех транспортных и иных расходов, связанных с исполнением обязательств по поставке.

8.2. Поставка товара осуществляется по адресу: 156003, г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 22. Получателем Товара является филиал «ЦЛАТИ по Костромской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО».

Контактное лицо по вопросам поставки:

Смирнова Людмила Александровна в рабочие дни по адресу: 156003, г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 22 телефон: (4942) 37-01-10, эл. почта: kostroma@clati-cfo.ru

8.3. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого Товара, сохранность его при отгрузке, разгрузке и доставке до Заказчика.

По согласованию сторон допускается досрочная поставка товара.

Поставщик не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты доставки товара обязан известить Заказчика посредством факсимильной связи и/или электронной почты с указанием даты, времени и количество предлагаемой партии товара в соответствии с условиями контракта.

9. Требования к технической документации:

9.1. Наличие нормативно-технической документации на русском языке:

- паспорт и гарантийный талон.