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на поставку манометра дифференциального цифрового для нужд филиала ЦЛАТИ по Костромской области

1.	Наименование поставляемых товаров: дифференциальный цифровой манометр портативный.
2.	Назначение товара и цели использования: товар предназначен для использования в испытательной лаборатории филиала ЦЛАТИ по Костромской области ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО.
3.	Место поставки товара:
156003, г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 22 Получателем Товара является филиал «ЦЛАТИ по Костромской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО».
4. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности:
Манометр дифференциальный цифровой ДМЦ-01О (в дальнейшем «манометр») применяется для экологических замеров поступления вредных веществ, контроля вентиляции производственных помещений, технологического контроля газопылевых потоков, проверки эффективности фильтров, а также в аэродинамических исследованиях.
В комплекте с трубками напорными манометр позволяет определить скорость и объемный расход газа в одной точке поперечного сечения трубы, а также скорость и объемный расход газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения в газоходах и вентиляционных системах (расчеты скорости потока и его объемного расхода проводятся вручную).
Встроенный микрокомпрессор обеспечивает установку нуля.
Технические характеристики:
Диапазон измерений давления: 0-10000 (0-1000);
Пределы основной допускаемой абсолютной погрешности (Па или мм вод. ст.), не более:
•	±3 в диапазоне (0-500);
•	±(1+0,005 Р) в диапазоне  (501-10 000);
или
•	±0,3 в диапазоне (0-50);
•	±(0,1+0,005 Р) в диапазоне (50,1-1 000);
Пределы допускаемой вариации показаний, Па (мм вод. ст.), не более: предела основной допускаемой абсолютной погрешности;
Предел допускаемой дополнительной погрешности при отклонении температуры окружающего воздуха на каждые 5°C от нормальной (20±5)°C, (Па или мм вод. ст.), не более: (0,1+0,001 Р) или (0,01+0,001 Р);
Цена единицы наименьшего разряда индикации, Па (мм вод. ст.): 1 (0,1);
Допустимая перегрузка по перепаду давления, Па (мм вод. ст.), не более: 15000 (1500);
Диапазон рабочих температур, °C: от 0 до +40;
Номинальное напряжение питания, В: 8,4;
Габаритные размеры, мм, не более: 165×85×35;
Масса в комплекте, кг, не более: 1.
Комплект поставки:
•	Манометр дифференциальный цифровой ДМЦ-01О;
•	Аккумуляторная батарея Ni-MN (установлена в приборе);
•	Руководство по эксплуатации;
•	Пластиковый кейс;
•	Зарядное устройство
4.1. Требование к безопасности товара: 
Безопасность поставляемого товара должна соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара и обеспечиваться наличием документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг:
5.1. Гарантия качества должна распространяться на весь товар и не может быть менее срока действия гарантии Производителя данного товара.
6. Требования по передаче покупателю документов: вместе с товаром покупателю предоставляется полный пакет документов на товар, а именно: товарная накладная, счёт, счёт-фактура, паспорта товара.
7. Срок поставки: в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта.
8.Условия поставки.
8.1.Способ доставки — осуществляется транспортом Исполнителя до места поставки оборудования с включением всех транспортных и иных расходов, связанных с исполнением обязательств по поставке.
8.2. Поставка товара осуществляется по адресу: 156003, г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 22. Получателем Товара является филиал «ЦЛАТИ по Костромской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО».
Контактное лицо по вопросам поставки:
Смирнова Людмила Александровна в рабочие дни по адресу: 156003, г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 22 телефон: (4942) 37-01-10, эл. почта: kostroma@clati-cfo.ru
8.3. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого Товара, сохранность его при отгрузке, разгрузке и доставке до Заказчика.
По согласованию сторон допускается досрочная поставка товара.
Поставщик не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты доставки товара обязан известить Заказчика посредством факсимильной связи и/или электронной почты с указанием даты, времени и количество предлагаемой партии товара в соответствии с условиями контракта.
9. Требования к технической документации:
9.1. Наличие нормативно-технической документации на русском языке:
- паспорт и гарантийный талон.

















