ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, УНИИФ – филиал)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по доработке макетного образца медицинского изделия в виде программного обеспечения «УНИИФ МЛ» для формирования дифференцированного прогноза течения туберкулёза лёгких по клиническим группам пациентов на основе анализа биомаркеров состава микробиоты

Екатеринбург – 2026

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее техническое задание определяет состав, содержание, порядок и результаты оказания услуг по доработке ранее созданного макетного образца программного обеспечения «УНИИФ МЛ» версии 0.1 (далее – ПО, Система). Доработка выполняется как развитие существующего программного решения и результатов исследования, полученных по контракту № 0362400002226000057 от 08.04.2026 г., без повторного выполнения уже принятых Заказчиком работ.

Результатом оказания услуг должна стать версия ПО «УНИИФ МЛ» 0.2, совместимая с существующей архитектурой, форматом данных, пользовательским интерфейсом и локальным хранилищем версии 0.1, а также комплект актуализированной технической и исследовательской документации.

1.1 Основание для выполнения работ

- ранее разработанный макетный образец ПО «УНИИФ МЛ» версии 0.1;

- технический проект макетного образца ПО «УНИИФ МЛ» версии 0.01;

- глава отчёта о научно-исследовательской работе по разработке моделей прогнозирования течения туберкулёза лёгких;

- программа и методика приёмо-сдаточных испытаний ПО «УНИИФ МЛ» версии 0.1;

- уточнённые Заказчиком клинические критерии формирования прогнозных групп и дополнительные требования к нормализации данных.

1.2 Термины и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| КМ | клинический материал |
| МСММ | масс-спектрометрия микробных маркеров |
| МЛ / ML | машинное обучение / Machine Learning |
| ПО | программное обеспечение |
| AUC-ROC | площадь под ROC-кривой |
| PR-AUC | площадь под кривой точность–полнота |
| SHAP | метод интерпретации вклада признаков в прогноз |
| CV | перекрёстная проверка |
| LR_L1 / LR_L2 | логистическая регрессия с L1- или L2-регуляризацией |
| RF | случайный лес |
| XGB | градиентный бустинг XGBoost |

2 ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ДОРАБОТКИ

Целью доработки является переход от двух общих прогнозных задач версии 0.1 к дифференцированному прогнозированию благоприятного клинического исхода отдельно для трёх взаимоисключающих групп пациентов, сформированных по исходному наличию бактериовыделения и полости деструкции.

Доработанное ПО предназначено для исследовательской и информационно-аналитической поддержки специалистов фтизиатрического профиля. Выдаваемый прогноз не является самостоятельным медицинским заключением и подлежит интерпретации специалистом с учётом клинических данных пациента.

3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ГРУПП

3.1 Состав исходной выборки

Для выполнения работ используется ранее предоставленная выборка пациентов с уточнёнными Заказчиком целевыми критериями. Заказчик передаёт Исполнителю обезличенные табличные данные пациентов, значения клинических признаков, результаты лечения, результаты детекции 18 химических соединений (маркеров), детектированных методом газовой хроматоргафии-масс-спектрометрии в трех видах клинических образцов (мокрота, венозная кровь, бронхиальный смыв), а также значение внешнего стандарта для образцов крови.

| Клиническая группа | Количество пациентов | Благоприятный исход | Смыв | Кровь | Мокрота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Бактериовыделение на старте присутствует; наличие полости не ограничивает включение | 102 | 69 | 96 | 93 | 38 |
| 2. Полость деструкции на старте присутствует, бактериовыделение отсутствует | 126 | 46 | 113 | 121 | 39 |
| 3. Бактериовыделение и полость деструкции на старте отсутствуют | 55 | 25 | 52 | 46 | 15 |
| Итого по доступным образцам | — | — | 261 | 260 | 92 |

3.2 Правила отнесения пациента к группе

- Если на старте имеется бактериовыделение, пациент относится к группе 1 независимо от наличия полости деструкции.

- Если бактериовыделение отсутствует, но имеется полость деструкции, пациент относится к группе 2.

- Если одновременно отсутствуют бактериовыделение и полость деструкции, пациент относится к группе 3.

- Отнесение к группам должно выполняться автоматически и однозначно. Один пациент в рамках одного визита не может одновременно относиться более чем к одной группе.

3.3 Целевые события

| Группа | Прогнозируемый благоприятный исход | Требование к целевой переменной |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прекращение бактериовыделения в контрольной точке | Бинарная переменная, формируемая из результата лечения, предоставленного Заказчиком. |
| 2 | Закрытие полости деструкции в контрольной точке | Бинарная переменная, формируемая из результата лечения, предоставленного Заказчиком. |
| 3 | Наступление улучшения по клинико-рентгенологическим данным | Критерий, состав признаков и правила разметки должны быть письменно утверждены Заказчиком до начала обучения итоговых моделей группы 3. |

До передачи и утверждения полной разметки по группе 3 Исполнитель обязан реализовать подготовку программной архитектуры, структуры данных и интерфейса для третьего прогноза. Обучение и окончательная валидация модели группы 3 выполняются после получения достаточного количества размеченных наблюдений.

4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

4.1 Анализ и подготовка данных

- Проверка целостности и согласованности ранее использованной выборки с уточнёнными критериями включения в группы.

- Формирование воспроизводимого алгоритма присвоения пациенту одной из трёх клинических групп.

- Проверка распределения целевых классов отдельно по каждой группе и каждому виду КМ.

- Анализ пропущенных значений, выбросов, дубликатов и несогласованных записей.

- Формирование матрицы доступности данных «группа × вид КМ × целевой класс».

- Исключение утечки целевой информации из состава признаков и документирование исключённых признаков.

4.2 Исследование способов нормализации

Исполнитель должен повторно исследовать ранее использованный способ нормализации prop, проверить его фактическую реализацию в программном коде версии 0.1 для всех трех видов биоматериала и дополнительно реализовать нормализацию div_standard для образцов венозной крови. Выбор итогового способа нормализации для образцов венозной крови выполняется отдельно для каждой статистически допустимой комбинации «клиническая группа × алгоритм × набор признаков». Описание нормализаций в отчёте, программном коде и реестре моделей должно быть единообразным и соответствовать фактически выполняемым операциям.

| Обозначение | Описание |
| --- | --- |
| prop | Расчёт доли каждого из 16 маркеров к сумме этих 16 маркеров. Данный вариант соответствует существующей реализации версии 0.1 и не считается новой нормализацией. |
| div_standard | Деление значения каждого МСММ-маркера на отдельное значение внешнего стандарта, предоставляемое Заказчиком для образца венозной крови. Значение стандарта должно быть однозначно связано с конкретной хроматограммой крови. |

Для нормализаций, предполагающих деление, должна быть реализована обработка отсутствующего, нулевого или некорректного знаменателя. Такие записи не должны приводить к аварийному завершению работы; правило обработки фиксируется в отчёте.

4.3 Построение и сравнение моделей машинного обучения

Для сохранения сопоставимости с предыдущим этапом Исполнитель должен исследовать алгоритмы LR_L1, LR_L2, RF и XGB. При этом полный декартов перебор всех алгоритмов, нормализаций, наборов признаков, клинических групп и видов КМ не является обязательным. Эксперимент проводится поэтапно: сначала выполняется оценка статистической допустимости каждой комбинации «группа × вид КМ» и базовое сравнение всех четырёх алгоритмов на согласованной опорной конфигурации; затем расширенное сравнение нормализаций и наборов признаков проводится только для алгоритмов и комбинаций, показавших пригодность на первом этапе. Исключение комбинаций должно быть количественно обосновано и отражено в отчёте и реестре экспериментов. Ограничение исследования единственным алгоритмом без сравнительного этапа не допускается.

- обучить модели отдельно для каждой из трёх клинических групп и каждого доступного вида КМ;

- исследовать наборы признаков: только клинические данные, только МСММ-маркеры, клинические данные совместно с МСММ-маркерами;

- исключить из признакового пространства во всех трёх группах оба исходных базовых признака: «бактериовыделение на старте» и «наличие полости деструкции на старте». Эти признаки используются только для отнесения пациента к клинической группе и не должны передаваться в модель, поскольку внутри групп являются константными либо непосредственно определяют принадлежность к группе;

- применить стратифицированную перекрёстную проверку с фиксированным random_state и числом фолдов, обоснованным объёмом минимального класса;

- для несбалансированных выборок применять взвешивание классов и/или иные методы, не допускающие попадания синтетических наблюдений из обучающей части в валидационную;

- сохранить воспроизводимые параметры, версии библиотек и случайные зерна для каждой итоговой модели.

- До обучения моделей Исполнитель формирует матрицу статистической допустимости комбинаций. Комбинации с недостаточным числом наблюдений или недостаточным числом примеров хотя бы одного целевого класса для корректной перекрёстной проверки исключаются до этапа расширенного перебора. В частности, данные мокроты группы 3 при объёме 15 образцов не подлежат обязательному полному перебору до получения и анализа разметки целевого исхода. Основания исключения, фактические объёмы классов и выбранное число фолдов фиксируются в отчёте и согласуются с Заказчиком.

4.4 Условия использования данных мокроты

Данные мокроты не исключаются из исследования заранее. Исполнитель обязан выполнить оценку статистической достаточности по каждой группе. Итоговая модель по мокроте включается в рабочую версию ПО только при наличии достаточного числа наблюдений обоих целевых классов и устойчивых результатов валидации. Если построение надёжной модели невозможно, Исполнитель предоставляет количественное обоснование и реализует в ПО информирование пользователя о недоступности прогноза по мокроте для соответствующей группы.

4.5 Оценка качества и интерпретация

- Основные метрики: AUC-ROC, PR-AUC, чувствительность, специфичность, precision, recall, F1, balanced accuracy и матрица ошибок.

- Для каждой итоговой модели должны быть определены рабочий порог и показатели качества при выбранном пороге.

- Для малых выборок должны быть приведены доверительные интервалы или оценка вариабельности метрик по фолдам.

- Должна быть выполнена интерпретация моделей с использованием SHAP либо математически эквивалентного метода для алгоритмов, где SHAP неприменим.

- Должны быть выявлены и обоснованы значимые клинические признаки и МСММ-маркеры отдельно по группам и видам КМ.

- Выбор итоговой модели должен учитывать не только максимальную AUC-ROC, но также устойчивость, интерпретируемость, баланс ошибок и клиническую применимость.

4.6 Доработка программного обеспечения

- Сохранить существующий тип приложения: автономное десктопное приложение для Windows 10/11, работающее без обязательного подключения к сети Интернет.

- Сохранить существующие основные экраны, логику ведения пациентов и визитов, загрузку хроматограмм, ручной ввод маркеров, локальное хранение данных и раздел управления моделями.

- Обеспечить автоматическое определение клинической группы пациента на основании данных стартового визита.

- Заменить логику общих прогнозов версии 0.1 на выбор релевантной модели в соответствии с клинической группой пациента.

- Добавить отображение прогноза улучшения по клинико-рентгенологическим данным для группы 3.

- Сохранить отображение вероятности благоприятного исхода в процентах, цветовую индикацию, сведения о модели и интерпретацию вклада признаков.

- Добавить поддержку нового значения стандарта при загрузке/вводе результатов хроматограмм.

- Обеспечить совместимость с существующей локальной базой данных версии 0.1 и автоматическую миграцию структуры данных без потери карточек пациентов, визитов, анализов и ранее рассчитанных прогнозов.

- Хранить версию модели, тип нормализации, клиническую группу, дату расчёта и набор использованных признаков вместе с результатом прогноза.

- Обеспечить обработку неполных и некорректных данных с понятным сообщением пользователю без аварийного завершения приложения.

5 ТРЕБОВАНИЯ К СОВМЕСТИМОСТИ И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

- Доработка должна выполняться на базе существующего ПО «УНИИФ МЛ» версии 0.1 и не должна создавать отдельную, функционально не связанную систему.

- Форматы импорта хроматограмм, структура 18 МСММ-маркеров и существующий пользовательский сценарий должны сохраняться, кроме изменений, прямо предусмотренных настоящим ТЗ.

- Результаты предыдущего этапа используются как исходная исследовательская и программная база; повторная разработка уже реализованных функций не является самостоятельным результатом текущих услуг.

- Модели версии 0.2 должны поставляться в формате, совместимом с существующим модулем инференса либо вместе с обновлением этого модуля.

- Исполнитель должен обеспечить возможность идентифицировать, какой версией модели рассчитан каждый прогноз.

6 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан предоставить документально подтверждённый опыт разработки проектов машинного обучения в медицинском секторе Свердловской области.

Подтверждением опыта могут являться исполненные договоры (контракты), акты сдачи-приёмки, письма или отзывы заказчиков, технические отчёты, документы о внедрении либо иные документы, позволяющие установить предмет, регион выполнения и факт надлежащего исполнения работ.

- Исполнитель должен обладать опытом разработки и валидации моделей бинарной классификации на медицинских данных.

- Исполнитель должен обладать компетенциями по интерпретации ML-моделей, обработке несбалансированных и малых выборок, а также обеспечению воспроизводимости экспериментов.

- Исполнитель должен обеспечить привлечение специалистов, компетентных одновременно в разработке десктопного ПО, обработке табличных медицинских данных и машинном обучении.

- Исполнитель должен иметь практический опыт продолжения и сопровождения ранее созданных программных решений, включая миграцию локальных данных и обратную совместимость.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ

- Заказчик передаёт обезличенные данные, не позволяющие непосредственно установить личность пациента.

- Обработка данных и расчёт прогнозов в рабочей версии ПО выполняются локально без обязательной передачи данных на внешние серверы.

- Исполнитель не вправе использовать полученные данные вне целей исполнения договора и передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

- Временные копии и рабочие наборы данных подлежат удалению или передаче Заказчику по завершении услуг в порядке, согласованном сторонами.

8 ЭТАПЫ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

| Этап | Содержание | Результат | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение данных, аудит совместимости, уточнение разметки группы 3 и структуры значений стандарта | Протокол входного контроля и согласованная схема целевых переменных | В пределах общего срока выполнения работ |
| 2 | Подготовка данных, формирование групп, реализация и проверка новых вариантов нормализации | Воспроизводимый набор данных и код предобработки | В пределах общего срока выполнения работ |
| 3 | Обучение, сравнение, валидация и интерпретация моделей | Реестр экспериментов и выбранные итоговые модели | В пределах общего срока выполнения работ |
| 4 | Доработка ПО, миграция данных и интеграция моделей | Установочный дистрибутив ПО «УНИИФ МЛ» v0.2 | В пределах общего срока выполнения работ |
| 5 | Проведение испытаний, устранение выявленных замечаний и оформление документации | Полный комплект результатов работ | Не позднее 30 сентября 2026 года |

Конкретные календарные даты определяются договором. Течение срока обучения и валидации модели группы 3 начинается после передачи Заказчиком утверждённой разметки целевого события по группе 3.

9 СОСТАВ ПЕРЕДАВАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

- установочный дистрибутив доработанного ПО «УНИИФ МЛ» версии 0.2 для Windows 10/11;

- набор итоговых сериализованных ML-моделей и конфигураций предобработки;

- средства автоматической миграции существующей базы данных версии 0.1;

- исходный код доработанных модулей и инструкция по сборке либо полный репозиторий проекта в объёме, установленном договором;

- глава отчёта о научно-исследовательской работе, описывающая новые группы, методы, эксперименты и результаты;

- актуализированный технический проект версии 0.2;

- программа и методика приёмо-сдаточных испытаний версии 0.2;

- протокол приёмо-сдаточных испытаний;

- руководство пользователя или дополнение к существующему руководству;

- реестр обученных моделей с указанием группы, вида КМ, алгоритма, нормализации, состава признаков, порога и метрик;

- консультация специалистов Заказчика по интерпретации результатов и эксплуатации доработанного ПО.

10 ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

10.1 Функциональные критерии

| ID | Проверяемое требование | Критерий успешности |
| --- | --- | --- |
| F-01 | Автоматическое отнесение пациента к одной из трёх групп | Для тестовых случаев группа определяется в полном соответствии с правилами раздела 3.2. |
| F-02 | Расчёт прогноза группы 1 | Для пациента с исходным бактериовыделением используется модель прекращения бактериовыделения соответствующего вида КМ. |
| F-03 | Расчёт прогноза группы 2 | Для пациента без бактериовыделения и с полостью используется модель закрытия полости соответствующего вида КМ. |
| F-04 | Расчёт прогноза группы 3 | После загрузки утверждённой модели отображается вероятность клинико-рентгенологического улучшения. |
| F-05 | Нормализация div_standard и корректность существующих нормализаций | Расчёт div_standard совпадает с контрольным расчётом для тестовых образцов, каждому из которых соответствует собственное значение стандарта. Для log1p_nh, div17 и prop подтверждено единообразное исключение 16:0_DMA и 16a_nat в соответствии с утверждённым алгоритмом; описание в документации соответствует программной реализации. |
| F-06 | Совместимость данных | База версии 0.1 открывается после миграции; количество пациентов, визитов и анализов не уменьшается. |
| F-07 | Прослеживаемость прогноза | Для результата отображаются группа, вид КМ, версия модели и дата расчёта. |
| F-08 | Обработка ошибок | Некорректные и неполные данные вызывают диагностическое сообщение, но не аварийное завершение ПО. |

10.2 Критерии качества моделей

Фиксированный минимальный порог AUC-ROC не устанавливается до анализа новых подгрупп, поскольку их объём и баланс классов существенно отличаются от предыдущего этапа. Модель принимается по совокупности следующих критериев:

- валидация выполнена без утечки данных и с воспроизводимым разбиением;

- результат превосходит или обоснованно сопоставим с базовой моделью, предсказывающей наиболее частый класс, и с простой LR-моделью;

- представлены все обязательные метрики и оценка их вариабельности;

- выбранный порог и баланс ошибок согласованы с клиническим смыслом задачи;

- для модели отсутствуют признаки технической нестабильности или очевидного переобучения;

- если надёжная модель для отдельной комбинации «группа × КМ» не может быть получена, предоставлено статистическое обоснование и соответствующий прогноз не включён в рабочий интерфейс.

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Исполнитель обязан без дополнительной оплаты устранить ошибки, приводящие к несоответствию переданного результата настоящему техническому заданию и выявленные в течение гарантийного срока, установленного договором. Рекомендуемый гарантийный срок – не менее 6 месяцев с даты подписания документа о приёмке.

12 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- Все изменения критериев целевого события группы 3 после их письменного утверждения рассматриваются как изменение исходных требований и могут повлечь корректировку сроков и объёма работ.

- Значения внешнего стандарта передаются Заказчиком в машиночитаемом виде отдельно для каждого образца клинического материала. Каждая запись должна содержать идентификатор пациента, идентификатор или дату визита, вид клинического материала, идентификатор файла хроматограммы либо иной однозначный ключ образца и числовое значение стандарта. Формат, единицы измерения, допустимый диапазон и правила обработки отсутствующих, нулевых и некорректных значений согласовываются до начала расчётов.

- Результаты моделирования зависят от полноты, корректности и репрезентативности данных, предоставленных Заказчиком.

- Доработанное ПО является макетным образцом исследовательского назначения; вопрос государственной регистрации медицинского изделия не входит в предмет работ, если иное прямо не установлено договором.

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Исполнитель: ____________________ | Заказчик: ____________________ |
| ________________ /_____________/ | ________________ /_____________/ |
| «___» __________ 2026 г. | «___» __________ 2026 г. |