	32.50.50.190-00000050 - Пипетка механическая Вид 1 - 2 - Штуки

	1. 
	Тип дозатора
	одноканальный с переменным объемом

	2. 
	Диапазон объема дозирования, мкл
	10-100

	3. 
	Точность 10 мкл, не более, %
	±1,0

	4. 
	Точность 100 мкл, не более, %
	±1,0

	5. 
	Дискретность установки объема дозирования, не более, мкл
	0,1

	6. 
	Поддерживаемые принципы дозирования: прямое, обратное
	соответствие

	7. 
	На корпусе дозатора должен быть указан объем дозирования
	соответствие

	8. 
	Дисплей с отображением текущего установленного объема дозирования
	наличие

	9. 
	Материал посадочного конуса должен быть выполнен из материала, устойчивого к действию кислот, щелочей и органических растворителей
	соответствие

	10. 
	Поршень дозатора должен быть выполнен из нержавеющей стали с алмазоподобным углеродным покрытием
	соответствие

	11. 
	Дозаторы должны быть полностью автоклавируемыми при 121°С в течение не менее 20 мин
	соответствие

	12. 
	Ручка дозатора должна быть съемной и заменяемой на другие ручки в комплекте поставки
	соответствие

	13. 
	Габаритные размеры ШхГхВ, мм
	не более 32 х 65 х 250

	14. 
	Комплект поставки
	Дозатор 1 шт.
Съемные ручки – 3 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Паспорт 1 шт.
Методика поверки 1 шт.

	32.50.50.190-00000050 - Пипетка механическая  Вид 2 - 2 - Штуки

	1. 
	Тип дозатора
	одноканальный с переменным объемом

	2. 
	Диапазон объема дозирования, мкл
	2-20

	3. 
	Точность 2 мкл, не более, %
	±1,0

	4. 
	Точность 20 мкл, не более, %
	±1,0

	5. 
	Дискретность установки объема дозирования, не более, мкл
	0,02

	6. 
	Поддерживаемые принципы дозирования: прямое, обратное
	соответствие

	7. 
	На корпусе дозатора должен быть указан объем дозирования
	соответствие

	8. 
	Дисплей с отображением текущего установленного объема дозирования
	наличие

	9. 
	Материал посадочного конуса должен быть выполнен из материала, устойчивого к действию кислот, щелочей и органических растворителей
	соответствие

	10. 
	Поршень дозатора должен быть выполнен из нержавеющей стали с алмазоподобным углеродным покрытием
	соответствие

	11. 
	Дозаторы должны быть полностью автоклавируемыми при 121°С в течение не менее 20 мин
	соответствие

	12. 
	Ручка дозатора должна быть съемной и заменяемой на другие ручки в комплекте поставки
	соответствие

	13. 
	Габаритные размеры ШхГхВ, мм
	не более 32 х 65 х 250

	14. 
	Комплект поставки
	Дозатор 1 шт.
Съемные ручки – 3 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Паспорт 1 шт.
Методика поверки 1 шт.

	32.50.50.190-00000050 - Пипетка механическая  Вид 3- 2 - Штуки

	1. 
	Тип дозатора
	одноканальный с фиксированным объемом

	2. 
	Объем дозирования, мкл
	50

	3. 
	Предел допускаемой погрешности дозатора для обьема дозирования, не более, %
	±2

	4. 
	Значение среднеквадратичного отклонения (СКО), не более, %
	не более ±2.5%

	5. 
	Цифровой дисплей на рукоятке дозатора
	наличие

	6. 
	Поддерживаемые принципы дозирования: прямое, обратное
	соответствие

	7. 
	На корпусе дозатора должен быть указан объем дозирования
	соответствие

	8. 
	Материал посадочного конуса должен быть выполнен из материала, устойчивого к действию кислот, щелочей и органических растворителей
	соответствие

	9. 
	Поршень дозатора должен быть выполнен из материала, не подвергаемого коррозии
	соответствие

	10. 
	Значение силы нажатия на операционную кнопку дозатора до второй ступени хода для обеспечения легкого и мягкого хода поршня при дозировании
	не более 9 Н

	11. 
	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
	наличие

	12. 
	Высота дозатора 
	в диапазоне от 220 до 230 мм

	13. 
	Комплект поставки
	Дозатор 1 шт.
Смазка – 1 шт.
Запасные уплотнительные кольца – 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Паспорт 1 шт.
Методика поверки 1 шт.

	Наконечники для пипеточных дозаторов – 2 – упаковки

	1. 
	Тип наконечников
	для пипеточных дозаторов

	2. 
	Максимальный объем дозирования, мкл
	не более 250

	3. 
	Совместимость с дозаторами Вид 1 и Вид 2
	соответствие

	4. 
	Количество в упаковке, шт.
	1000

	5. 
	Автоклавируемость
	соответствие

	6. 
	Калибровочные кольца
	наличие

	Наконечники для пипеточных дозаторов – 1 – упаковка

	1. 
	Тип наконечников
	для пипеточных дозаторов

	2. 
	Диапазон объема дозирования, мкл
	от 0,5 до 250

	3. 
	[bookmark: _GoBack]Совместимость с дозатором Вид 3
	соответствие

	4. 
	Количество в упаковке, шт.
	1000

	5. 
	Автоклавируемость
	соответствие

	6. 
	Регистрационное удостоверение
	наличие



[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark9]Период поставки: товар поставляется Заказчику единовременно. 
Место поставки: 680013, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 6А
Требование к поставляемому товару: 
Вместе с товаром Поставщик предоставляет Заказчику, в том числе:
- наличие сведений о поверке посредством центра метрологии в системе ФГИС «АРШИН» на момент поставки;
- копия свидетельства об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Примечание: указанные документы могут быть предоставлены как в виде отдельных документов, так и объединены в один документ.
Остаточный срок поверки товара должен составлять не менее 70% от срока поверки, указанного в свидетельстве, на момент поставки товара.
Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Товара 
Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке. Гарантия предоставляется вместе с Товаром.
	Товар по качеству должен соответствовать ст. 469 Гражданского кодекса РФ. 



Ведущий инженер по метрологии                                                            Т.Д. Устинова


