| 32.50.50.190-00000050 - Пипетка механическая Вид 1 - 2 - Штуки |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тип дозатора | одноканальный с переменным объемом |
|  | Диапазон объема дозирования, мкл | 10-100 |
|  | Точность 10 мкл, не более, % | ±1,0 |
|  | Точность 100 мкл, не более, % | ±1,0 |
|  | Дискретность установки объема дозирования, не более, мкл | 0,1 |
|  | Поддерживаемые принципы дозирования: прямое, обратное | соответствие |
|  | На корпусе дозатора должен быть указан объем дозирования | соответствие |
|  | Дисплей с отображением текущего установленного объема дозирования | наличие |
|  | Материал посадочного конуса должен быть выполнен из материала, устойчивого к действию кислот, щелочей и органических растворителей | соответствие |
|  | Поршень дозатора должен быть выполнен из нержавеющей стали с алмазоподобным углеродным покрытием | соответствие |
|  | Дозаторы должны быть полностью автоклавируемыми при 121°С в течение не менее 20 мин | соответствие |
|  | Ручка дозатора должна быть съемной и заменяемой на другие ручки в комплекте поставки | соответствие |
|  | Габаритные размеры ШхГхВ, мм | не более 32 х 65 х 250 |
|  | Комплект поставки | Дозатор 1 шт. Съемные ручки – 3 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт. Паспорт 1 шт. Методика поверки 1 шт. |
| 32.50.50.190-00000050 - Пипетка механическая Вид 2 - 2 - Штуки |  |  |
|  | Тип дозатора | одноканальный с переменным объемом |
|  | Диапазон объема дозирования, мкл | 2-20 |
|  | Точность 2 мкл, не более, % | ±1,0 |
|  | Точность 20 мкл, не более, % | ±1,0 |
|  | Дискретность установки объема дозирования, не более, мкл | 0,02 |
|  | Поддерживаемые принципы дозирования: прямое, обратное | соответствие |
|  | На корпусе дозатора должен быть указан объем дозирования | соответствие |
|  | Дисплей с отображением текущего установленного объема дозирования | наличие |
|  | Материал посадочного конуса должен быть выполнен из материала, устойчивого к действию кислот, щелочей и органических растворителей | соответствие |
|  | Поршень дозатора должен быть выполнен из нержавеющей стали с алмазоподобным углеродным покрытием | соответствие |
|  | Дозаторы должны быть полностью автоклавируемыми при 121°С в течение не менее 20 мин | соответствие |
|  | Ручка дозатора должна быть съемной и заменяемой на другие ручки в комплекте поставки | соответствие |
|  | Габаритные размеры ШхГхВ, мм | не более 32 х 65 х 250 |
|  | Комплект поставки | Дозатор 1 шт. Съемные ручки – 3 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт. Паспорт 1 шт. Методика поверки 1 шт. |
| 32.50.50.190-00000050 - Пипетка механическая Вид 3- 2 - Штуки |  |  |
|  | Тип дозатора | одноканальный с фиксированным объемом |
|  | Объем дозирования, мкл | 50 |
|  | Предел допускаемой погрешности дозатора для обьема дозирования, не более, % | ±2 |
|  | Значение среднеквадратичного отклонения (СКО), не более, % | не более ±2.5% |
|  | Цифровой дисплей на рукоятке дозатора | наличие |
|  | Поддерживаемые принципы дозирования: прямое, обратное | соответствие |
|  | На корпусе дозатора должен быть указан объем дозирования | соответствие |
|  | Материал посадочного конуса должен быть выполнен из материала, устойчивого к действию кислот, щелочей и органических растворителей | соответствие |
|  | Поршень дозатора должен быть выполнен из материала, не подвергаемого коррозии | соответствие |
|  | Значение силы нажатия на операционную кнопку дозатора до второй ступени хода для обеспечения легкого и мягкого хода поршня при дозировании | не более 9 Н |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | наличие |
|  | Высота дозатора | в диапазоне от 220 до 230 мм |
|  | Комплект поставки | Дозатор 1 шт. Смазка – 1 шт. Запасные уплотнительные кольца – 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт. Паспорт 1 шт. Методика поверки 1 шт. |
| Наконечники для пипеточных дозаторов – 2 – упаковки |  |  |
|  | Тип наконечников | для пипеточных дозаторов |
|  | Максимальный объем дозирования, мкл | не более 250 |
|  | Совместимость с дозаторами Вид 1 и Вид 2 | соответствие |
|  | Количество в упаковке, шт. | 1000 |
|  | Автоклавируемость | соответствие |
|  | Калибровочные кольца | наличие |
| Наконечники для пипеточных дозаторов – 1 – упаковка |  |  |
|  | Тип наконечников | для пипеточных дозаторов |
|  | Диапазон объема дозирования, мкл | от 0,5 до 250 |
|  | Совместимость с дозатором Вид 3 | соответствие |
|  | Количество в упаковке, шт. | 1000 |
|  | Автоклавируемость | соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение | наличие |

### Период поставки: товар поставляется Заказчику единовременно.

### Место поставки: 680013, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 6А

Требование к поставляемому товару:

Вместе с товаром Поставщик предоставляет Заказчику, в том числе:

- наличие сведений о поверке посредством центра метрологии в системе ФГИС «АРШИН» на момент поставки;

- копия свидетельства об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Примечание: указанные документы могут быть предоставлены как в виде отдельных документов, так и объединены в один документ.

Остаточный срок поверки товара должен составлять не менее 70% от срока поверки, указанного в свидетельстве, на момент поставки товара.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Товара

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке. Гарантия предоставляется вместе с Товаром.

Товар по качеству должен соответствовать ст. 469 Гражданского кодекса РФ.

Ведущий инженер по метрологии                                                            Т.Д. Устинова