Требования к участнику закупки

Заявка на участие в закупке должна соответствовать требованиям статьи 43 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

Участники закупки, подавая заявку на участие в закупке выражают свое согласие с условиями, установленными в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке и приложениями.

Участник закупки должен иметь действующий аттестат аккредитации лаборатории радиационного контроля, выданного Федеральной службой Росаккредитации в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 г. №412 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» Область аккредитации должна позволять оказывать услуги, предусмотренные контрактом

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

На оказание услуг по освидетельствованию средств радиационной защиты и проведение контроля эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования.

- Место оказания услуг: г. Ульяновск, Можайского 8/8

- Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по «30» сентября 2026г.

| № п/п | Наименование услуги | Инвентарный номер | ОКПД2 | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение контроля эксплуатационных параметров аппарата: Универсальный стационарный управляемый рентгенологический комплекс» Электрон» | 0000010190 | 71.20 | Усл.ед. | 1 |
| 2 | Проведение контроля эксплуатационных параметров аппарата: Рентгеновский дентальный аппарат Intraos70 | 0000010459 | 71.20 | Усл.ед. | 1 |
| 3 | Проведение контроля эксплуатационных параметров: Флюрограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной, понижающей радиационную нагрузку на персонал | 0010740 | 71.20 | Усл.ед. | 1 |
| 4 | Освидетельствование средств радиационной защиты (Юбка рентгенозащитная ЮР-0,35 / Фартук рентгенозащитный) | 3440000936 3440000946 | 71.20 | Усл.ед. | 2 |

- Требования к оказанию услуг:

Услуги должны осуществляться на основании требований, предъявляемых действующим законодательством Российской Федерации к данному виду деятельности:

- ФЗ от 09.01.1996 N З-ФЗ "О радиационной безопасности населения"

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ- 99/2010);

- СанПиН 2.6.1.1192-03 «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

Все транспортные расходы должны быть включены в стоимость услуг

При контроле эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования Исполнитель обязан провести следующий перечень работ:

- оценка суммарной фильтрации пучка рентгеновского излучения

проверка точности выполнения уставок анодного напряжения

оценка слоя половинного ослабления

проверка формы кривой и пульсаций анодного напряжения

проверка точности уставки длительности экспозиции

оценка повторяемости дозы излучения

оценка линейности дозы излучения при заданном анодном напряжении

измерение радиационного выхода

оценка качества изображения

- оценка функционирования тормозов штативов

При освидетельствовании средств радиационной защиты Программа испытаний и измерений должна включать в себя:

- Проверка наличия маркировок на средствах защиты в соответствии с паспортом на изделия

- Оценка технического состояния креплений, фиксаторов, застежек на средствах индивидуальной защиты

- Целостность защитного чехла (внешнего покрытия) на предмет разрывов, повреждений и прочих дефектов

- Целостность рентгенозащитного материала на предмет разрывов, повреждений и прочих дефектов

- Выполнение измерений по методике в поле прямого пучка рентгеновского излучения с использованием комплекта эталонных свинцовых пластин и дозиметра рентгеновского и гамма-излучения

- Определение свинцового эквивалента средства защиты от рентгеновского излучения.

- Требования по объему гарантий качества оказываемых услуг.

Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг в полном объеме:

Услуги должны быть оказаны в условиях действующего учреждения, без отселения и прекращения производственного процесса.

- Требования к безопасности оказания услуг.

Инструментальный контроль должен осуществляться приборами и аппаратами, прошедшими метрологический контроль.

6. Требования к результатам оказания услуг.

Результатом оказанных услуг должны являться протоколы установленного образца, оформленные по результатам проведения контроля.