ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт/замену запасных частей

медицинского инструмента

производства ЗАО «ААИ» г.Королев (Россия)

КОМПЛЕКС НЕОБХОДИМЫХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ:

| № п/п | Наименование ИМТ | Комплекс необходимых ремонтных работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пила малая саггитальная ААИ-5 заводской номер № 2243171018 | - Дегерметизация - Разборка - Промывка - Замена контроллера - Замена курка - Смазка - Герметизация - Сборка - Проверка во всех режимах работы |
| 2 | Пила малая саггитальная ААИ-5 заводской номер № 2243078001 | - Дегерметизация - Разборка - Промывка - Ремонт переключателя реверса - Замена курка - Смазка - Герметизация - Сборка - Проверка во всех режимах работы |
| 3 | Пила малая саггитальная ААИ-5 заводской номер № 2243171002 | - Дегерметизация - Разборка - Промывка - Ремонт переключателя реверса - Замена курка - Замена подшипников вала осцилляции 2шт - Смазка - Герметизация - Сборка - Проверка во всех режимах работы |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА:

| № п/п | Каталожный номер производителя | Наименование запасной части |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Набор для герметизации |
| 2 | П.01-001-01 | Корпус рукоятки |
| 3 | П.01-001-02 | Контр гайка |
| 4 | П.01-001-03 | Вал-эксцентрик |
| 5 | П.04-001-00 | Курковой механизм |
| 6 | П.004-001-00-01 | Курок |
| 7 | П.004-001-00-02 | Корпус куркового механизма |
| 8 | П.004-001-00-03 | Площадка куркового механизма |
| 9 | П.01-001-04 | Кулиса |
| 10 | П.01-001-05 | Грибок |
| 11 | П.01-001-06 | Передний корпус механизма осцилляции |
| 12 | П.01-001-07 | Вал опорный |
| 13 | П.03-001-00 | Контактная площадка |
| 14 | П.05-001-00 | Электродвигатель |
| 15 | П.07-001-00 | Контроллер |
| 16 | 686ZZ | Подшипник кулисы 6x13x5 |
| 17 | 61800ZZ | Опорный подшипник 10x19x5 |
| 18 | 61801ZZ | Опорный подшипник 12x21x5 |

Требования к гарантийному обслуживанию:

1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 6 месяцев, на заменяемые запасные части не менее 3 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

2. Срок устранения неисправностей в пределах гарантийного срока составляет не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения Исполнителем извещения об обнаружении дефектов.

3. Если в период гарантийного срока, если будут обнаружены дефекты в замененных и установленных запасных частях, препятствующие эксплуатации оборудования, Исполнитель обязуется устранить их за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае, предоставляется на остаток периода первоначальной гарантии.

4. Цена включает в себя стоимость услуг по проведению ремонта, стоимость необходимых новых деталей и расходных материалов, применяемых для проведения ремонта, транспортировку, хранение, разгрузку, страхование, уплату обязательных платежей и налогов, в т.ч. НДС.

# 5. Ремонт и замена запасных частей выполняется на медицинском инструменте производства ЗАО «ААИ» г.Королев (Россия) с датой выпуска с производства не ранее 2021г.