ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт/замену запасных частей
медицинского инструмента
производства ЗАО «ААИ» г.Королев (Россия)

КОМПЛЕКС НЕОБХОДИМЫХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ:

	№ п/п
	Наименование ИМТ
	Комплекс необходимых ремонтных работ

	1
	Пила малая саггитальная ААИ-5
 заводской номер
 № 2243171018
	1. Дегерметизация
2. Разборка
3. Промывка
4. Замена контроллера
5. Замена курка 
6. Смазка
7. Герметизация
8. Сборка
9. Проверка во всех режимах работы

	2
	Пила малая саггитальная ААИ-5
заводской номер
№ 2243078001
	1. Дегерметизация
2. Разборка
3. Промывка
4. Ремонт переключателя реверса
5. Замена курка 
6. Смазка
7. Герметизация
8. Сборка
9. Проверка во всех режимах работы


	3
	Пила малая саггитальная ААИ-5
заводской номер
[bookmark: _GoBack]№ 2243171002
	1. Дегерметизация
2. Разборка
3. Промывка
4. Ремонт переключателя реверса
5. Замена курка 
6. Замена подшипников вала осцилляции 2шт
7. Смазка
8. Герметизация
9. Сборка
10. Проверка во всех режимах работы




ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА:

	№ п/п
	Каталожный номер производителя
	Наименование запасной части 

	1
	
	Набор для герметизации

	2
	П.01-001-01
	Корпус рукоятки

	3
	П.01-001-02
	Контр гайка

	4
	П.01-001-03
	Вал-эксцентрик

	5
	П.04-001-00
	Курковой механизм

	6
	П.004-001-00-01
	Курок

	7
	П.004-001-00-02
	Корпус куркового механизма

	8
	П.004-001-00-03
	Площадка куркового механизма

	9
	П.01-001-04
	Кулиса

	10
	П.01-001-05
	Грибок

	11
	П.01-001-06
	Передний корпус механизма осцилляции

	12
	П.01-001-07
	Вал опорный

	13
	П.03-001-00
	Контактная площадка

	14
	П.05-001-00
	Электродвигатель

	15
	П.07-001-00
	Контроллер

	16
	686ZZ
	Подшипник кулисы 6x13x5

	17
	61800ZZ
	Опорный подшипник 10x19x5

	18
	61801ZZ
	Опорный подшипник 12x21x5



Требования к гарантийному обслуживанию:
1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 6 месяцев, на заменяемые запасные части не менее 3 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
2. Срок устранения неисправностей в пределах гарантийного срока составляет не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения Исполнителем извещения об обнаружении дефектов.    
3. Если в период гарантийного срока, если будут обнаружены дефекты в замененных и установленных запасных частях, препятствующие эксплуатации оборудования, Исполнитель обязуется устранить их за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае, предоставляется на остаток периода первоначальной гарантии.
 4. Цена включает в себя стоимость услуг по проведению ремонта, стоимость необходимых новых деталей и расходных материалов, применяемых для проведения ремонта, транспортировку, хранение, разгрузку, страхование, уплату обязательных платежей и налогов, в т.ч. НДС.
5. Ремонт и замена запасных частей выполняется на медицинском инструменте производства ЗАО «ААИ» г.Королев (Россия) с датой выпуска с производства не ранее 2021г.


