| Стент-графт эндоваскулярный для абдоминальной аорты КТРУ 32.50.22.190-00005101 А) Основной бифуркационный модуль AAA3012B120 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 |  | Стерильное нерассасывающееся трубчатое изделие, обычно имплантируемое в место соединения абдоминальной аорты и общих подвздошных артерий для уменьшения давления на аневризму абдоминальной аорты (AAA). Вводится чрескожно через бедренную артерию к месту имплантации с помощью одноразового устройства для доставки, после чего оно самостоятельно расширяется. Обычно сделано из никель-титанового сплава (Нитинола), который формирует внешнюю сетчатую структуру с внутренней полимерной трубкой (эндоваскулярным графтом). Как правило, изделие доступно в двух исполнениях: 1) одиночная непрерывная трубка для введения в одну подвздошную артерию; или 2) бифуркационное исполнение из двух частей (например, трубка в форме буквы Y) для введения через обе подвздошные артерии | Наличие |  | Соответствует описанию кода вида МИ 219780 |
| 7.3 |  | Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в длинной ножке бифуркации в проксимальной части и дистальном конце | 2 | шт | Параметр необходим для обеспечения четкой визуализации и контроля во время имплантации |
| 7.4 |  | Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в короткой ножке бифуркации в проксимальной части и дистальном конце | 3 | шт | Параметр необходим для обеспечения четкой визуализации и контроля во время имплантации |
| 7.5 |  | Высвобождение протеза может осуществляться путем вращения или стягивания винтовой рукоятки, проксимальное непокрытое звено с опорными зубцами высвобождается в последнюю очередь | Наличие |  | Параметр необходим для обеспечения контроля имплантации, снижения риска сдергивания стент-графта во время имплантации, предотвращения миграции стент-графта |
| 7.6 |  | Система развертывания: гидрофильное покрытие и захваченный наконечник – механизм выпуска, который должен выпустить устройство после позиционирования | Наличие |  | Параметр необходим для более простого проведения системы доставки через сосуды доступа |
| 7.7 |  | Диаметр системы доставки | 23 | F | Показатель необходим для определения совместимости с сосудами доступа и инструментами, применяемыми при эндопротезировании |
| 7.8 |  | Бифуркационный эндопротез для рентгеноэндоваскулярной реконструкции аневризм брюшной аорты с открытой короной в проксимальной части для фиксации выше почечных артерий | Наличие |  | Параметр позволяет установить стент-графт без риска его смещения, частичного или полного складывания стент-графта во время и после его раскрытия |
| 7.9 |  | Материал стента – нитинол | Наличие |  | Параметр необходим для активной радиальной силы и длительной фиксации, сохраняет естественную анатомию сосуда |
| 7.10 |  | Материал покрытия – Двухслойная мембрана E-PTFE | Наличие |  | Параметр необходим для предотвращения развития подтеканий (эндоликов) в полость аневризмы; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта |
| 7.11 |  | Наличие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и т.д.) для фиксации стента | Наличие |  | Опорные зубцы для супраренальной фиксации стент-графта |
| 7.12 |  | Направление раскрытия от проксимального (аортального) конца доставляющего катетера к дистальному | Наличие |  | Параметр необходим для точного позиционирования стент-графта и предотвращения рисков перекрытия сосудов, питающих органы |
| 7.13 |  | Диаметр проксимальной аортальной части стент-графта | 30 | мм | Соответствует описанию КТРУ |
| 7.14 |  | Диаметр контрлатерального компонента | 12 | мм | Соответствует описанию КТРУ |
| 7.15 |  | Длина покрытой части стент-графта | 120 | мм | Соответствует описанию КТРУ |
| 7.16 |  | Длина основной части | 50 | мм | Соответствует описанию КТРУ |
| 7.17 |  | Длина короткой части контрлатерального компонента | 30 | мм | Соответствует описанию КТРУ |