Техническое задание на оказание услуг по диагностике и ремонту оптического эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой «ICPE-9000» фирмы Shimadzu (зав.№ B41844400036X2)

для нужд обособленного подразделения ФГБУН ФИЦ КНЦ РАН "Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В.Тананаева"

1. Наименование, характеристики и количество оказываемых услуг:

| Наименование товара | ОКПД2 | Характеристики услуги |  |  |  | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Значение показателя | Единица измерения характеристики | Требования (инструкция) к указанию значения показателя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Услуги по диагностике и ремонту с использованием расходных материалов | 33.12.2 | Услуги по диагностике и ремонту оптического эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой «ICPE-9000» фирмы Shimadzu (зав.№ B41844400036X2), с использованием расходных материалов (предоставляются Исполнителем). | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником | 1 | шт |

  - Перечень оказываемых услуг по диагностике и ремонту оптического эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой «ICPE-9000» фирмы Shimadzu:

  - предварительная проверка оборудования с помощью сервисного программного обеспечения, установление источника неисправности;

  - проверка состояния зеркал внутри спектрального блока;

  - проверка правильного положения зеркал с помощью специализированного сервисного оборудования;

  - замена входного окна спектрометра, отражающего зеркала (предоставляется Заказчиком);

  - замена зеркала, тороидального зеркала (предоставляется Исполнителем):

| Наименование | Характеристики | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 7 | 8 |
| Зеркало | Геометрически и функционально совместима с оптическим эмиссионным спектрометром с индуктивно-связанной плазмой «ICPE-9000» фирмы Shimadzu (зав.№ B41844400036X2). | 1 | Шт. |
|  | Зеркало предназначено для обзора задней поверхности |  |  |
|  | Используется в системе фокусировки света в спектрометре с индуктивно-связанной плазмой |  |  |
| Тороидальное зеркало | Геометрически и функционально совместимо с оптическим эмиссионным спектрометром с индуктивно-связанной плазмой «ICPE-9000» фирмы Shimadzu (зав.№ B41844400036X2). | 1 | Шт. |
|  | Используется в системе фокусировки света в спектрометре с индуктивно-связанной плазмой |  |  |

- расходные материалы, используемые при проведении диагностики и ремонта должны быть новыми, ранее не использованными (материалами, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

- материалы, использующиеся во время оказания услуг, не должны являться выставочным образцом, не должны быть собраны из восстановленных деталей;

  - определение соответствия прибора требованиям производителя по чувствительности и пределу обнаружения;

  - проверка контрольных точек электронных плат (при необходимости);

  - создание перечная деталей и компонентов прибора, подлежащих замене для ремонта или проведения дальнейшей диагностики в зависимости от полученных результатов.

4. Место оказания услуг:

4.1. Оказание услуг и поставка используемых при оказании услуг расходных материалов должны осуществляться силами Исполнителя в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по следующему адресу: Обособленное подразделение ФГБУН ФИЦ КНЦ РАН "Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В.Тананаева" 184209, Мурманская область, г. Апатиты, мкр. Академгородок, д. 26а.

5. Срок оказания услуг:

Услуги должны быть оказаны в срок не позднее 1 декабря 2026 года.

6. Требования к оказываемым услугам:

6.1 Исполнитель оказывает услуги в соответствии с установленными рекомендациями завода- изготовителя, собственными силами (персоналом) и средствами (оборудование, программное обеспечение для диагностики). К работам допускаются только опытные, высококвалифицированные специалисты Исполнителя.

6.2 По итогам оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Счет-фактуру и Акт сдачи-приемки работ, который утверждается Сторонами и является основанием для закрытия Договора.

6.3 Заказчик обязан информировать Исполнителя обо всех неисправностях, возникших в процессе эксплуатации оборудования.

6.4 Услуги должны оказываться в соответствии с инструкциями Производителя оборудования.

6.5 Услуги должны оказываться только специалистами, имеющими разрешительные документы фирмы-производителя или его авторизованного представителя в РФ.

6.6 Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе государственных стандартов, норм, правил и технических условий, регламентирующих данный вид деятельности, а также обычно предъявляемых к таким работам требованиям.

7. Сведения о включенных в цену контракта расходах:

Цена Договора должна включать в себя: стоимость услуг по диагностике и ремонту  оптического эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой «ICPE-9000» фирмы Shimadzu (зав.№B41844400036X2), стоимость используемого в процессе проведения диагностики Товара, его упаковки (тары), расходы, связанные с доставкой (перевозкой), погрузкой - разгрузкой, размещением Товара в местах хранения Заказчика, страхование, таможенные платежи (пошлины), в том числе все применимые налоги, пошлины, сборы и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

8. Требования к подъему, сборке, установке, монтажу, пусконаладочным работам, обучению лиц, осуществляющих эксплуатацию товара:

Не установлены.