


Техническое задание на оказание услуг по диагностике и ремонту оптического эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой «ICPE-9000» фирмы Shimadzu (зав.№ B41844400036X2)
для нужд обособленного подразделения ФГБУН ФИЦ КНЦ РАН "Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В.Тананаева"

1. Наименование, характеристики и количество оказываемых услуг:
	Наименование товара
	ОКПД2
	Характеристики услуги
	Количество
	Единица измерения

	
	
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Единица измерения характеристики
	Требования (инструкция) к указанию значения показателя
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Услуги по диагностике и ремонту с использованием расходных материалов
	33.12.2
	Услуги по диагностике и ремонту оптического эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой «ICPE-9000» фирмы Shimadzu (зав.№ B41844400036X2), с использованием расходных материалов (предоставляются Исполнителем).
	Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником
	1
	шт



1.1 Перечень оказываемых услуг по диагностике и ремонту оптического эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой «ICPE-9000» фирмы Shimadzu:
· предварительная проверка оборудования с помощью сервисного программного обеспечения, установление источника неисправности;
· проверка состояния зеркал внутри спектрального блока;
· проверка правильного положения зеркал с помощью специализированного сервисного оборудования;
· замена входного окна спектрометра, отражающего зеркала (предоставляется Заказчиком);
· замена зеркала, тороидального зеркала (предоставляется Исполнителем):

	Наименование 
	Характеристики 
	Количество
	Единица измерения

	1
	3
	7
	8

	Зеркало
	Геометрически и функционально совместима с оптическим эмиссионным спектрометром с индуктивно-связанной плазмой «ICPE-9000» фирмы Shimadzu (зав.№ B41844400036X2).
	1
	Шт.

	
	Зеркало предназначено для обзора задней поверхности
	
	

	
	Используется в системе фокусировки света в спектрометре с индуктивно-связанной плазмой
	
	

	Тороидальное зеркало
	Геометрически и функционально совместимо с оптическим эмиссионным спектрометром с индуктивно-связанной плазмой «ICPE-9000» фирмы Shimadzu (зав.№ B41844400036X2).
	1
	Шт.

	
	Используется в системе фокусировки света в спектрометре с индуктивно-связанной плазмой
	
	



 - расходные материалы, используемые при проведении диагностики и ремонта должны быть новыми, ранее не использованными (материалами, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). 
- материалы, использующиеся во время оказания услуг, не должны являться выставочным образцом, не должны быть собраны из восстановленных деталей;
· определение соответствия прибора требованиям производителя по чувствительности и пределу обнаружения;
· проверка контрольных точек электронных плат (при необходимости);
· создание перечная деталей и компонентов прибора, подлежащих замене для ремонта или проведения дальнейшей диагностики в зависимости от полученных результатов.
[bookmark: _GoBack]
4. Место оказания услуг:
4.1. Оказание услуг и поставка используемых при оказании услуг расходных материалов должны осуществляться силами Исполнителя в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по следующему адресу: Обособленное подразделение ФГБУН ФИЦ КНЦ РАН "Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В.Тананаева" 184209, Мурманская область, г. Апатиты, мкр. Академгородок, д. 26а.

5. Срок оказания услуг:
Услуги должны быть оказаны в срок не позднее 1 декабря 2026 года.

6. Требования к оказываемым услугам:
6.1 Исполнитель оказывает услуги в соответствии с установленными рекомендациями завода- изготовителя, собственными силами (персоналом) и средствами (оборудование, программное обеспечение для диагностики). К работам допускаются только опытные, высококвалифицированные специалисты Исполнителя.
6.2 По итогам оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Счет-фактуру и Акт сдачи-приемки работ, который утверждается Сторонами и является основанием для закрытия Договора.
6.3 Заказчик обязан информировать Исполнителя обо всех неисправностях, возникших в процессе эксплуатации оборудования.
6.4 Услуги должны оказываться в соответствии с инструкциями Производителя оборудования.
6.5 Услуги должны оказываться только специалистами, имеющими разрешительные документы фирмы-производителя или его авторизованного представителя в РФ.
6.6 Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе государственных стандартов, норм, правил и технических условий, регламентирующих данный вид деятельности, а также обычно предъявляемых к таким работам требованиям.

7. Сведения о включенных в цену контракта расходах: 
Цена Договора должна включать в себя: стоимость услуг по диагностике и ремонту  оптического эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой «ICPE-9000» фирмы Shimadzu (зав.№B41844400036X2), стоимость используемого в процессе проведения диагностики Товара, его упаковки (тары), расходы, связанные с доставкой (перевозкой), погрузкой - разгрузкой, размещением Товара в местах хранения Заказчика, страхование, таможенные платежи (пошлины), в том числе все применимые налоги, пошлины, сборы и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

8. Требования к подъему, сборке, установке, монтажу, пусконаладочным работам, обучению лиц, осуществляющих эксплуатацию товара:
Не установлены.




