ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к объявлению о закупочной сессии на официальном сайте ЕАТ «Березка»

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

_______________Д.А. Филиппов

«22» июня 2026 года

Описание объекта закупки

  - Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара

| № п/п | Наименование ТРУ | Количество | Единица измерения | Значение показателя Заполняется в соответствии с КТРУ (при наличии) |  | Используемые документы в соответствии с законодательством РФ о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики, Вид характеристики | Значение характеристики (максимальные и (или) минимальные значения таких показателей либо показатели, значения которых не могут изменяться) установленные заказчиком | техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации, либо обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии |
| 1. | Люксметр | 2 | штука | Назначение | комбинированный прибор для измерения яркости, освещенности, коэффициента пульсации | Обусловлено потребностью заказчика |
|  |  |  |  | Диапазон измерения яркости | от 1 до 200 000 кд/м2 | в соответствии с п. 4.39 Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. N 1847 |
|  |  |  |  | Пределы допускаемой погрешности измерения яркости | ≤ ±10 % | в соответствии с п. 4.39 Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. N 1847; |
|  |  |  |  | Диапазон измерения освещенности | от 1 до 20 000 Лк | в соответствии с п. 4.38 Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. N 1847 |
|  |  |  |  | Пределы допускаемой погрешности измерения освещенности | ≤ ±15 % | в соответствии с п. 4.38 Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. N 1847 |
|  |  |  |  | Диапазон измерения коэффициента пульсации освещенности: | от 1 до 100 % | в соответствии с п. 4.40 Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. N 1847 |
|  |  |  |  | Пределы допускаемой погрешности измерения коэффициента пульсации освещенности: | ≤ ±10 % | в соответствии с п. 4.40 Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. N 1847 |
|  |  |  |  | Комплект поставки: - фотометрическая головка; - блок обработки информации с кабелем соединительным; - кабель для подключения к ПК | Соответствие | Обусловлено потребностью заказчика |

# 2. Требования к качеству и безопасности товара

2.1. Поставляемый товар должен иметь поверку: иметь запись в реестре ФИФ ОЕИ (Аршин), при поставке должны быть предоставлены копии сертификатов об утверждении типа средств измерений и описаний типа.

2.2. Остаточный срок поверки на момент поставки: не менее 10 месяцев.

2.3. Срок действия гарантии на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев, но не менее срока гарантии, установленного производителем.

2.4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна иметь информацию на русском языке, перевод на русский язык. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.

2.5. Поставляемый Товар должен иметь паспорт и (или) руководство по эксплуатации на русском языке, методику измерения, внесенную в эксплуатационную документацию на средство измерения, предназначенную для выполнения прямых измерений в полном соответствии со ст.5 (Требования к измерениям) Федерального закона 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

2.5. Внешняя упаковка должна быть заводской, которая бы обеспечивала сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта (при необходимости иметь светонепроницаемую защиту и упакованы в тару, которая предохраняет от различного рода повреждений, попадания света, проникновения в неё избыточной влажности).

2.6. Товар должен быть доставлен по адресу Заказчика транспортом, обеспечивающим сохранность товара от загрязнения, пропитывания товара посторонними запахами, сохранность от влияния низких и высоких температур, обеспечивающих его дальнейшее качественное и безопасное применение, при несоблюдении данных условий весь товар разгрузке по адресу Заказчика не подлежит.

2.7. При обнаружении некачественных товаров вызов представителя Поставщика обязателен.

2.8. Поставщик поставляет товар свободный от любых прав третьих лиц, в противном случае он обязан возместить Заказчику все убытки, причиненные изъятием товара.

2.9. Весь поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства.