ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и ввод в эксплуатацию Бормашины стоматологической с питанием от сети

1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Заказчика, по адресу: г. Красноярск, ул. Академгородок 56А филиал «Больница №1» ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России
2. Разгрузка Товара в месте поставки производится силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.
3. Срок поставки (включая монтаж и ввод в эксплуатацию, инструктаж специалистов Заказчика)
4. Период поставки: 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения контракта.   

	№ 
	Наименование функции/параметра
	Наличие функции или значение параметра

	1
	Общие требования
	

	1.1
	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
	Наличие

	1.2
	Инструкция по эксплуатации 
	Наличие

	1.3
	Гарантийный срок 
	Не менее 12 месяцев

	1.4
	Установка и ввод в эксплуатацию оборудования 
	Наличие

	1.5
	Обучение персонала заказчика работе с оборудованием
	Наличие

	2
	Технические требования
	

	2.1
	Назначение: использование в области стоматологии для операций или эндодонтической терапии
	Наличие

	2.3
	Потребляемая мощность 
	Не менее 140 Вт

	2.4
	Максимальная производительность насоса 
	Не более 160 мл/мин

	2.5
	LED экран 
	Не менее 6,5 дюймов

	2.6
	Подсветка Люкс
	 Не менее 30 000 

	2.7
	Вес блока управления 
	Не более 4 кг 

	2.8
	Степень защиты блока управления от попадания воды
	IPX2

	2.9
	Передача: 20:1
	наличие

	2.10
	Максимальная скорость микромотора 
	Не более 40000 об/мин

	2.11
	Максимальный крутящий момент микромотора 
	Не менее 55 Н*см

	2.12
	Длина кабеля микромотора 
	Не менее 170 см 

	2.13
	Входное напряжение микромотора
	30 В постоянного тока

	2.14
	Длина кабеля педали ножного управления 
	Не менее 1,6 м 

	2.15
	Функции педали ножного управления:
 - регулировки скорости подачи охлаждающей    жидкости
 - выбор программ
 - управление скоростью микромотора
	Наличие

	2.16
	Тип излучения фиброоптики
	Светодиод

	2.17
	Длина волны фиброоптики
	400-800 нм

	2.18
	Температура цвета фиброоптики
	4000 - 6000 К

	2.19
	Номинальное напряжение светодиода 
	Не менее 3,4 В постоянного тока

	2.20
	Диапазон напряжения светодиода
	3.0 - 3.6 В постоянного тока

	2.21
	Максимальный ток светодиода 
	Не более 150 мА

	2.22
	Тип мотора
	бесщёточный

	3
	Комплектация
	

	3.1
	Блок управления
	Наличие

	3.2
	Микромотор в сборе с кабелем микромотора
	Наличие

	3.3
	Педаль ножного управления
	Наличие

	3.4
	Ирригационная трубка (для наконечника) 
	Не менее 7 штук


       Требования к качеству: качество товара должно соответствовать государственным стандартам РФ. При поставке товара Поставщиком предоставляются следующие документы: копии регистрационного удостоверения, декларации о соответствии или сертификата (паспорта) качества (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982). Копии указанных документов должны быть заверены.
Срок годности не менее 12 месяцев.
В случае поставки некачественного товара, нарушении условий о маркировке товара, не предоставления документов, подтверждающих качество товара, Заказчик вправе отказаться от приемки товара и направить Поставщику письменное уведомление о вызове его представителя, который обязан явиться в течении 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика.
       Требования к упаковке: упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.
       Требования к транспортировке товара: Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и Инструкцией по применению. При нарушении данных условий Заказчик имеет право требовать замены товара, поставленного с нарушениями.
Поставщик одновременно при поставке Оборудования обязан передать Государственному заказчику следующие документы на Оборудование:
- регистрационное удостоверение
- сертификат качества и/или декларацией о соответствии;
- гарантийный талон производителя;
- технический паспорт медицинского изделия (инструкцию пользователя на русском языке);
- паспорт и техническую документацию на отдельные комплектующие (для которых предусмотрено наличие таких документов), включающее в себя регламенты по техническому обслуживанию;
- иные документы, связанные с Оборудованием (если они требуются согласно действующему законодательству или Государственному контракту). 

