III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер для временной стимуляции сердца (Вид 1) 32.50.13.110-00005113 |  |  |
|  | Коннектор: 2 однополюсных штекера диаметром 2 мм |  | Наличие |
|  | Открытый тип коннектора |  | Наличие |
|  | Цветовая маркировка штекеров («+» красный, «─» чёрный) |  | Наличие |
|  | Предохранительные колпачки штекеров |  | Наличие |
|  | Изолятор |  | рентгеноконтрастный полиэтилен |
|  | Общая длина | мм | не менее 1000 |
|  | Электрическое сопротивление катода | Ом | не более 70 |
|  | Электрическое сопротивление анода | Ом | не более 70 |
|  | Максимальный наружный диаметр электрода | Fr | не более 6 |
|  | Площадь катода | кв.мм | не более 12 |
|  | Площадь анода | кв.мм | не менее 22 |
|  | Расстояние между анодом и катодом | мм | не более 10 |
|  | Индивидуальная стерильная упаковка |  | Наличие |
| 2 | Катетер для временной стимуляции сердца (Вид 2) 32.50.13.110-00005113 |  |  |
|  | Коннектор: 2 однополюсных штекера диаметром 2 мм |  | Наличие |
|  | Открытый тип коннектора |  | Наличие |
|  | Цветовая маркировка штекеров («+» красный, «─» чёрный) |  | Наличие |
|  | Предохранительные колпачки штекеров |  | Наличие |
|  | Диаметр штекеров, стандарт | мм | Не менее 2 |
|  | Изолятор |  | рентгеноконтрастный полиуретан |
|  | Длина имплантируемой части | мм | не менее 800 |
|  | Электрическое сопротивление катода | Ом | не более 50 |
|  | Электрическое сопротивление анода | Ом | не более 58 |
|  | Максимальный наружный диаметр электрода | Fr | не более 6 |
|  | Площадь катода | кв.мм | не более 12 |
|  | Площадь анода | кв.мм | не менее 22 |
|  | Расстояние между анодом и катодом | мм | не более 10 |
|  | Маркеры глубины (кольцевые метки) |  | Наличие |
|  | Индивидуальная стерильная упаковка |  | Наличие |

Остаточный срок годности Товара  на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам)

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.