Описание объекта закупки и количество:

Наименование объекта закупки: Датчики пульсоксиметрические с переходниками

| № | Наименование | Код позиции | Наименование показателя товара | Требование к значению показателя | Требование заказчика к указанию значения показателя участником закупки | обоснования | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования | 26.60.12.129-00000259 | Назначение | используется для непрерывного неинвазивного мониторинга функционального насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом (SpO2), а также для мониторинга частоты пульса (PR) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в связи с отсутствием характеристик в КТРУ введены дополнительные параметры для обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием | шт. | 2 |
|  |  |  | Совместимость с оборудованием | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносной МПР6-03-«Triton» (НКМИ 190850), оборудованный технологией Masimo SET | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Тип датчика | Многоразовый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Вид датчика | Multisite | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Применим для пациентов весом, кг | ≥ 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 2 | Кабель соединительный для электрических медицинских изделий, многоразового использования | 32.50.50.190-00000159 | Назначение | для присоединения пульсоксиметрических датчиков к прикроватным мониторам | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в связи с отсутствием характеристик в КТРУ введены дополнительные параметры для обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием | шт. | 2 |
|  |  |  | Совместимость с оборудованием | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносной МПР6-03-«Triton» (НКМИ 190850), оборудованный технологией Masimo SET | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Обозначение датчика | LNC-10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Тип кабеля | Многоразовый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина, м | ≥3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
| 3 | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования | 26.60.12.129-00000259 | Назначение | для непрерывного неинвазивного мониторинга функционального насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом (SpO2), а также для мониторинга частоты пульса (PR) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в связи с отсутствием характеристик в КТРУ введены дополнительные параметры для обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием | шт. | 2 |
|  |  |  | Обозначение датчика | ДОПн, РМ501.00.004-01 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с оборудованием | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносной МПР6-03-«Triton» | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Тип датчика по санитарной обработке | Многоразовый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Вид исполнения | Резиновый ремешок - затяжка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Классификация датчика по возрастной категории пациентов | Неонатальный | Участник закупки указывает в заявке значение характеристики в виде диапазона |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон измерения SpO2, % | ≥70 и ≤100 | Участник закупки указывает в заявке значение характеристики в виде диапазона |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон измерения частоты пульса (PR), уд/мин | ≥15 и ≤350 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина кабеля, м | ≥3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Тип разъема | ODU7 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 4 | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования | 26.60.12.129-00000259 | Назначение | для непрерывного неинвазивного мониторинга функционального насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом (SpO2), а также для мониторинга частоты пульса (PR) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в связи с отсутствием характеристик в КТРУ введены дополнительные параметры для обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием | шт. | 1 |
|  |  |  | Совместимость с оборудованием | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносной МПР6-03-«Triton» (НКМИ 190850), оборудованный технологией Masimo SET | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Тип датчика | Многоразовый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Обозначение датчика | DCI | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Вид датчика | Клипса | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Вес пациентов, кг | ≥ 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Длина, м | ≥0.9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |