Техническое задание

по закупке «дозатора пипеточного и наконечников»

Предмет закупки: Поставка дозатора пипеточного и наконечников (товарный знак указывается Поставщиком при его наличии, наименование страны происхождения товара - ________) – должен быть новым, ранее не использованным (не был в употреблении, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Таблице № 1.

Таблица № 1: Характеристики Товара

| 1.Пипетка механическая – 1 шт. КТРУ - 32.50.50.190-00000050 |  |
| --- | --- |
| Тип дозатора | одноканальный с переменным объемом |
| Диапазон объема дозирования, мкл | 10-100 |
| Точность 10 мкл, не более, % | ±2,5 |
| Точность 100 мкл, не более, % | ±1,5 |
| Воспроизводимость 10 мкл, не более, % | ±3 |
| Воспроизводимость 100 мкл, не более, % | ±2 |
| Дискретность установки объема дозирования, мкл | ≤ 0,5 |
| Поддерживаемые принципы дозирования: прямое, обратное | соответствие |
| На корпусе дозатора должен быть указан объем дозирования | соответствие |
| Дисплей с отображением текущего установленного объема дозирования | наличие |
| Дозатор должен быть полностью автоклавируемыми при 121°С в течение не менее 15 мин | соответствие |
| Габаритные размеры без упаковки, высота, мм | ≤ 300 |
| Масса без упаковки, г | ≤ 170 |
| Средний срок службы, лет | ≥ 3 |
| Комплект поставки | Дозатор - 1 шт. Многофункциональный ключ – 1 шт. Кольцо уплотнительное – 1 шт. Пенал упаковочный – 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт. Методика поверки 1 шт. |
| 2.Наконечник пипетки -1 упаковка ОКПД2 - 32.50.50.190 |  |
| Тип наконечников | для пипеточных дозаторов |
| Минимальный объем дозирования, мкл | ≤ 2 |
| Максимальный объем дозирования, мкл | ≤ 200 |
| Совместимость | с дозатором пипеточным ЭКОХИМ ОП-1-10-100-А |
| Количество в упаковке, шт. | ≥ 1000 |
| Автоклавируемость | соответствие |
| Калибровочные кольца | наличие |

Товар (наконечник пипетки) должен быть полностью совместим с имеющимся в наличии одноканальным пипеточным дозатором с дозатором пипеточным ЭКОХИМ ОП-1-10-100-А.

Требование к поставляемому товару:

Вместе с товаром Поставщик предоставляет Заказчику, в том числе:

- наличие сведений о поверке посредством центра метрологии в системе ФГИС «АРШИН» на момент поставки;

- копия свидетельства об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Примечание: указанные документы могут быть предоставлены как в виде отдельных документов, так и объединены в один документ.

Остаточный срок поверки товара должен составлять не менее 70% от срока поверки, указанного в свидетельстве, на момент поставки товара.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Товара

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке. Гарантия предоставляется вместе с Товаром.

Товар по качеству должен соответствовать ст. 469 Гражданского кодекса РФ.

Менеджер по качеству                                                                         С.Н. Чернушко