## Лист1
Приложение № 2_Описание объекта закупки
№ п/п | Наименование товара | Код позиции | Наименование показателя, единица измерения показателя | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование | Единица измерения товара | Количество
1 | Комплекс суточного мониторирования | 26.60.12.129 | 1. Амбулаторный регистратор | наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 56323-2014, п 6.2.1 | Шт. | 3
|  |  | 1. Количество каналов измерения и регистрации электрокардиограммы (ЭКГ), шт | ≥ 12 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 56323-2014, п 6.2.1
|  |  | 1. способ регистрации каналов ЭКГ | Непрерывный | значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.2.2
|  |  | 1. частота дискретизации ЭКГ, Гц | ≥ 500 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.2.2
|  |  | 1. минимальное значение измерения входных напряжений, мВ | ≤ 0,2 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.2.2
|  |  | 1. максимальное значение измерения входных напряжений, мВ | ≥ 10 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.2.2
|  |  | 1. минимальное значение диапазон измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС), 1/мин | ≤ 30 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.2.2
|  |  | 1. максимальное значение диапазон измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС), 1/мин | ≥ 240 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.2.2
|  |  | 1. коэффициент подавления синфазной помехи, дБ | ≥ 65 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.2.2
|  |  | 1. уровень внутренних шумов в каналах ЭКГ, приведенных к входу, мкВ | ≤ 30 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.2.2
|  |  | 1. минимальная частота полосы пропускания, Гц | ≤ 0,5 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.2.2
|  |  | 1. максимальная частота полосы пропускания, Гц | ≥ 125 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.2.2
|  |  | 1. входной импеданс, Мом | ≥ 10 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.2.2
|  |  | 1. Характеристики питания | аккумулятор | значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.2.8
|  |  | 1. Время непрерывной работы в режиме суточной записи от внутренних элементов питания (аккумуляторов), час | ≥ 24 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.2.9
|  |  | 1. Экран | наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.2.11
|  |  | 2. Настройка критериев оценки ЭКГ | пороговые значения ЧСС при тахикардии и брадикардии, максимальная и минимальная продолжительность пауз, интервал усреднения при расчете ЧСС | значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.4
|  |  | 2. Настройка критериев работы с паузами | наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.4
|  |  | 2. Отображение динамического спектра разброса R-R интервалов | наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.4
|  |  | 2. График изменения сегмента ST | наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.4
|  |  | 2. График изменения интервалов QT | наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.4
|  |  | 2. Анализ интервала PQ | наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.4
|  |  | 2. Анализ сегмента ST | наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.4
|  |  | 2. Анализ интервала QT | наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.4
|  |  | 2. Анализ турбулентности сердечного ритма | наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.4
|  |  | 2. Формирование итогового документа по заданному шаблону | наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 56323-2014, п.6.4
|  |  | 3. Регистратор АД | наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения требуемого функционала
|  |  | 3. Минимальное измерение давления в манжете, мм рт. ст. | ≤ 20 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для оценки максимальных значений систолического АД у пациентов с высокими показателями давления
|  |  | 3. Максимальное измерение давления в манжете, мм рт. ст. | ≥ 280 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | 3. Метод измерения | Осциллометрический | значение характеристики не может изменяться участником закупки | обеспечивает минимуму влияние человеческого фактора на точность измерения
|  |  | 3. Формирование итогового документа по заданному шаблону | наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает выдачу печатного отчета в требуемой форме