ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка расходных материалов для деионизатора «Спектр ОСМОС-УФ»

- Общие требования

Подлежащий поставке Товар должен быть новым (не бывшим ранее в употреблении, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, надлежащего качества, соответствующий требованиям стандартов и технических условий, принятых для данного вида товара.

Поставщик несет все расходы по замене дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения.

Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при перевозке.

Передать  Заказчику  вместе с Товаром документы обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество и срок годности Товара, оформленные надлежащим образом.

2.Технические характеристики

| № п/п | Наименование товара | Требования к показателям (квалификация) | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект сменных картриджей с ионообменными смолами | Комплект ионообменных картриджей (в комплекте 3 шт. картриджей: катионит, анионит и фильтр смешанного действия (ФСД) задерживающий пропущенные мембраной соли легких металлов снижающий удельную электропроводность до 0,06 – 0,1 мкСм/см. Эффективность очистки не менее 99%, Ресурс - не более 700 л Сменные картриджи с ионообменными смолами должны быть полностью совместимы с картриджами, установленными в деионизаторе «Спектр ОСМОС-УФ» и подсоединяться теми же соединительными элементами, находящимися в самом приборе деионизаторе «Спектр ОСМОС-УФ». | компл | 1 |
| 2 | Сменный механический фильтр | Механический фильтр обеспечивает очистку воды от грязи, взвешенных частиц, нерастворимых примесей, ила, песка, коллоидных соединений, ржавчины, крупных включений, инородных нерастворимых в воде тел. Ресурс механического фильтра не менее 3000 л Сменный механический фильтр должен быть полностью совместим с колбой для фильтра, установленного в деионизаторе «Спектр ОСМОС-УФ» | шт | 1 |
| 3 | Комплект сменных угольных фильтров | Угольные фильтры (в комплекте не менее 2 шт.) - обеспечивают поглощение растворенного в воде хлора, других газов, органических соединений, солей тяжелых металлов. Ресурс угольного фильтра не менее 3000 л Сменные фильтры должны быть полностью совместимы с колбами для фильтров, установленными в деионизаторе «Спектр ОСМОС-УФ». | компл | 1 |
| 4 | Мембрана обратного осмоса | Мембрана обратного осмоса - представляет собой специальную мембрану, отверстия которой пропускают молекулы воды, кислорода, спирты и производные метана, следы органики, задерживая основные соли легких металлов, бактерии, вирусы, продукты метаболизма бактерий и вирусов, споры плесеней – избирательность не менее 96%. Ресурс мембраны не менее 3500л Мембрана обратного осмоса должна подсоединяться теми же соединительными элементами, находящимися в самом приборе деионизаторе «Спектр ОСМОС-УФ» | шт | 1 |

Место поставки товара: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Медицинская, д. 24,
 1 этаж.

Время поставки товара: в рабочие дни в период времени: с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 15:45.

Срок поставки товара:  С 11.01.2027 по 15.02.2027 (включительно).