
	№
	Наименование товара
	ОКПД 2/КТРУ
	Ед. изм.
	Кол-во (ед.)
	Характеристики
	Обоснование включения дополнительных характеристик товара
	Пометки/эскиз

	1
	Капиллярная трубка из плавленого кварца для соединительных линий аналитического оборудования (аналог FS-110)
	26.51.82.190 
	шт. (отрезок)
	3
	Характеристики: Материал: плавленый кварц высокой чистоты 
Наружный диаметр: = 360 мкм 
Внутренний диаметр: = 100 мкм 
Длина отрезка: = 2 м 
Внешнее покрытие: полиимидное 
Диапазон pH рабочей среды: от 2 до 10
	Наружный диаметр 360 мкм и полиимидное покрытие — обеспечивают совместимость со стандартными фитингами и коннекторами микрообъёмных хроматографических систем и защиту капилляра от излома. Внутренний диаметр 100 мкм — обеспечивает минимальный объём задержки протока и сохранение профилей пиков при переносе образца; изменение диаметра нарушает гидравлику тракта. Длина отрезка 2 м — обеспечивает замену участков тракта без стыков (стык вносит дополнительный мёртвый объём и размывание пика). Диапазон pH 2–10 — обеспечивает устойчивость поверхности кварца к применяемым подвижным фазам.
	[image: ]

https://www.idex-hs.com/store/product-detail/fused_silica_tubing_360_m_x_100_m_x_2m?search=true 

	2
	Трубка хроматографическая кварцевая в полимерной оболочке PEEK (PEEKsil), 1/32" × 50 мкм × 20 см (аналог 35020)
	26.51.82.190 
	упак. (2 шт/уп)
	2
	Характеристики: Конструкция: сердечник из плавленого кварца в оболочке из PEEK (полиэфирэфиркетона)
 Наружный диаметр: = 1/32" (793 мкм) 
Внутренний диаметр: = 50 мкм
 Длина: = 20 см 
Комплектность: 2 шт. в упаковке 
Рабочее давление: ≥ 12000 psi (827 бар)
	Внутренний диаметр 50 мкм — обеспечивает требуемый объёмный расход наноЖХ/ЭИМС-тракта и минимальное размытие пика; изменение диаметра недопустимо по гидравлике. Наружный диаметр 1/32" — обеспечивает совместимость с фитингами и коннекторами системы. Оболочка PEEK — обеспечивает биоинертность тракта, стойкость к солям и кислотам, защиту кварцевого сердечника и удобство резки/монтажа. Давление ≥ 12000 psi — обеспечивает работоспособность при штатном давлении системы ВЭЖХ/УВЭЖХ.
	[image: ]
https://www.idex-hs.com/store/product-detail/peeksil_tubing_1_32_od_x_50_m_id_natural_20cm_2_pack?search=true 


	3
	Трубка хроматографическая кварцевая в полимерной оболочке PEEK, 1/32" × 50 мкм × 50 см (аналог 35050)
	26.51.82.190 
	упак. (2 шт/уп)
	1
	Характеристики: Конструкция: сердечник из плавленого кварца в оболочке из PEEK (полиэфирэфиркетона)
 Наружный диаметр: = 1/32" (793 мкм) 
Внутренний диаметр: = 50 мкм
 Длина: = 50 см 
Комплектность: 2 шт. в упаковке 
Рабочее давление: ≥ 12000 psi (827 бар)
	Длина 50 см — обеспечивает протяжённые соединения тракта (например, от колонки к детектору) без стыков, сохраняя нулевой мёртвый объём.
	[image: ]
https://www.idex-hs.com/store/product-detail/peeksil_tubing_1_32_od_x_50_m_id_natural_50cm_2_pack   

	4
	Трубка соединительная стальная нержавеющая для высокодавленческого хроматографического тракта, 1/32" × 380 мкм × 20 см (аналог U-1142)
	26.51.82.190 
	шт.
	1
	Характеристики: Материал: нержавеющая сталь (аустенитный класс) 
Наружный диаметр: = 1/32" (793 мкм) 
Внутренний диаметр: = 0,015" (380 мкм)
 Длина: = 20 см 
Рабочее давление: ≥ 12000 psi (827 бар) 
Торцы: гладкие, без заусенцев, готовые к монтажу
 Маркировка внутреннего диаметра цветовой полосой: зелёная
	Рабочее давление ≥ 12000 psi — обеспечивает безопасную эксплуатацию в тракте ВЭЖХ высокого давления (стальная трубка используется на участках с максимальным давлением — между насосом и инжектором). Внутренний диаметр 380 мкм — обеспечивает заданное гидравлическое сопротивление тракта; изменение диаметра меняет перепад давления и профиль потока. Наружный диаметр 1/32" — обеспечивает совместимость с фитингами системы. Готовые торцы — исключают дополнительную подготовку и утечки в соединениях.
	[image: ]
https://www.idex-hs.com/store/product-detail/stainless_steel_tubing_1_32_od_x_015_id_20cm_green_band?search=true  

	5
	Трубка соединительная стальная нержавеющая для высокодавленческого хроматографического тракта, 1/32" × 460 мкм × 30 см (аналог U-1148)
	[bookmark: _GoBack]26.51.82.190 
	шт.
	1
	Характеристики: Материал: нержавеющая сталь (аустенитный класс) 
Наружный диаметр: = 1/32" (793 мкм) 
Внутренний диаметр: = 0,018" (460 мкм)
 Длина: = 30 см 
Рабочее давление: ≥ 12000 psi (827 бар) 
Торцы: гладкие, без заусенцев, готовые к монтажу
	См. позицию 4. Внутренний диаметр 460 мкм — обеспечивает меньшее гидравлическое сопротивление на участках тракта с большим расходом.
	[image: ]

https://www.idex-hs.com/store/product-detail/stainless_steel_tubing_1_32_od_x_018_id_30cm_black_band?search=true 
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