ЗАЯВКА
На    поставку Мониторва фетального
                           (предмет закупки)
Источник финансирования   ФФОМС
Код по ОКПД-20.59.59.900
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг   октябрь 2026 год.
(В случае необходимости указать поэтапность поставки)                                                                                                                                           Итого: 
	№ п/п
	Наименование товара*
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Требования, установленные  к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие**

	
	
	
	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра 
	Описание, значение

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Система допплеровская фетальная
Код КТРУ 26.60.12.132-00000020
	шт
	1
	
	Описание
	Портативный ручной комплект устройств с питанием от батареи, состоящий из измерительного блока, дисплея и прикрепленного зонда или сменных зондов, предназначен для неинвазивного определения сердечных сокращений плода с использованием ультразвуковых/доплеровских методов. Сердечные сокращения, как правило, передаются с помощью измерительного блока/дисплея и подключенного зонда, прикладываемого к поверхности живота беременной женщины. Изделие помогает в определении жизнеспособности плода.

	
	
	
	
	
	Измеряемые параметры: Определение частоты сердечных сокращений плода
	соответствие

	
	
	
	
	
	Отображение ЧСС в реальном времени
	наличие

	
	
	
	
	
	Отображение средней величины ЧСС
	наличие

	
	
	
	
	
	Ручной режим подсчета ЧСС
	наличие

	
	
	
	
	
	Диапазон измерения ЧСС,  диапазон уд/мин
	не уже 50-240 

	
	
	
	
	
	Разрешение,уд/мин
	не более 1

	
	
	
	
	
	Точность,уд/мин
	 не более ±3 

	
	
	
	
	
	Мощность звукового сигнала,  Вт
	не более 0.5 

	
	
	
	
	
	Плавная регулировка громкости
	наличие

	
	
	
	
	
	Разъем для подключения наушников 
	наличие

	
	
	
	
	
	Индикатор разряда батареи
	наличие

	
	
	
	
	
	Аудиозапись ЧСС 
	наличие

	
	
	
	
	
	Подключение к ПК с целью проведения аудиозаписи ЧСС
	наличие

	
	
	
	
	
	Автоматическое отключение
	наличие

	
	
	
	
	
	Датчик:
	 

	
	
	
	
	
	Частота датчика, МГц
	не более 2

	
	
	
	
	
	Импульсная мощность ультразвукового излучения датчика монитора в режиме измерения ЧСС,мВт/ см2
	не более 10

	
	
	
	
	
	Возможность подключить сменный  датчик на 3 МГц ( при наличии датчика на 3 МГц)
	наличие

	
	
	
	
	
	Фиксация датчика на корпусе аппарата
	наличие

	
	
	
	
	
	Датчик съёмный
	соответствие

	
	
	
	
	
	Разъем для подключения датчиков - мини USB
	наличие

	
	
	
	
	
	Дисплей
	наличие

	
	
	
	
	
	Жидкокристаллический,мм
	не менее 45 х 25 

	
	
	
	
	
	Крупные цифры и значки
	соответствие

	
	
	
	
	
	Отображение на дисплее уровня заряда батареи
	наличие

	
	
	
	
	
	Отображение на дисплее номера программы
	наличие

	
	
	
	
	
	Отображение на дисплее частоты датчика
	наличие

	
	
	
	
	
	Отображение на дисплее крупными цифрами ЧСС плода
	наличие

	
	
	
	
	
	Питание:
	 

	
	
	
	
	
	Источник питания  - аккумуляторная батарея
	наличие

	
	
	
	
	
	Габариты Г х Ш х В,мм
	 не более 32 х 85 х 138

	
	
	
	
	
	Вес прибора,гр
	не более 290

	
	
	
	
	
	Комплект поставки:
	 

	
	
	
	
	
	Основной прибор
	1 шт

	
	
	
	
	
	Датчик на 2 МГц
	1 шт

	
	
	
	
	
	Аккумуляторная батарея
	1 шт

	
	
	
	
	
	Паспорт на прибор
	1 шт

	
	
	
	
	
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	наличие

	
	
	
	
	
	Гарантия производителя, мес
	 не менее 12

	
	
	
	
	
	Руководство пользователя на русском языке
	наличие

	
	
	
	
	
	Год выпуска оборудования
	не ранее 2025


1.1. Требования к товару, его безопасности и гарантии

2.1.1. Поставляемые товары должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТ, технических регламентов и сертификатов соответствия.

2.1.2. Все поставляемые товары должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.1.3. Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику нижеследующие документы, если таковые предусмотрены требованиями действующего законодательства и/или производителя: 

- техническая документация (технический паспорт и т.п.) производителя на русском языке в количестве не менее 1 (одного) комплекта для каждого вида (наименования);

- документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара обязательным требованиям законодательства в области технического регулирования, санитарно-эпидемиологическим и иным обязательным для данного вида товара требованиям на территории Российской Федерации, в количестве 1 (одного) оригинала/копии для каждого вида документа; 

- декларацию о соответствии (оригинал/ копия) в 1экз. (для каждого вида/наименования Товара);

- сертификат соответствия (оригинал/ копия) в количестве 1экз. (для каждого вида/наименования товара);

- санитарно-эпидемиологическое заключение (оригинал/ копия) в 1экз. (для каждого вида/наименования товара);

- гарантийный талон либо иной заменяющий его документ в 1 экземпляре;

- документы об обеспечении гарантийных обязательств (если таковые установлены Контрактом);

- документы, подтверждающие страну происхождения товара.

2.1.4. Гарантия на поставляемый товар должна составлять не менее 12 месяцев и не менее гарантии производителя.

2.1.5. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

2.1.6. В случае замены или ремонта какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее 18 (восемнадцать) месяцев.

2.1.7. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.1.8. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара законодательством Российской Федерации. Товар должен иметь инструкцию по применению на русском языке. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

2.1.9. Доставка, подъём, сборка осуществляются силами и за счет Поставщика.

____________________         __________________                      ______________________           
        (должность)                                (подпись)                                (расшифровка подписи)
                                                                                                          «____» __________2026 г.                                                                         

