Описание объекта закупки
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Диагностика предусматривает один визит сертифицированного инженера лицензированной сервисной службы, в рамках которого проводятся следующие этапы:
1. Проверка и идентификация системы:
Сверяются каталожные и серийные номера системы, название, комплектность. Также целью данного действия является проверка, что система эксплуатируется в надлежащем виде, что все компоненты, перечисленные в руководстве пользователя, имеются и обозначены должным образом. 
2. Проверка состояния системы:
Наличие предупредительного или тревожного сигналов. Проверка работоспособности и основных параметров основных фильтрующих элементов. Проверка основных параметров продукта системы.
3. Проверка/обзор хранящейся истории работы системы:
Целью данного действия является выявления фактов некорректной работы системы, за представленный период, если таковые были
4. Проверка предфильтров и сеток:
Проверка сетчатого входного фильтра и других дополнительных предварительных фильтров на предмет пригодности или необходимости замены
5. Проверка входной воды:
Входная вода анализируется на предмет наличия избытка солей, PH, жесткости
6. Проверка работоспособности регулятора давления:
Проверка работоспособности внутреннего регулятора давления. Выявление протечек, его чистка, корректировка настроек 
7. Проверка скоростей различных потоков воды:
Целью данного действия является расчет правильности работы мембран обратного осмоса и модуля электродеоинизации, а также замер производительности продукта. 
8. Проверка электрических соединений:
Проверка качества всех электрических соединений, как во внешних, так и во внутренних разъёмах и соединениях. Чистка контактов или замена непригодных разъёмов.
9. Проверка гидравлических соединений:
Проверка качества всех гидравлических соединений и фитингов, проверка отсутствия протечек, деформации, разрушений или каких-либо иных дефектов. Чистка, и/или замена непригодных разъёмов и фитингов.
10. Тестирование работоспособности узлов и элементов системы, опрессовка и проверка корректности отзыва системы на смоделированные ошибки.
11. Наличие предупредительного или тревожного сигналов. Проверка работоспособности и основных параметров основных фильтрующих элементов.
12. Проверка параметров конечной очищенной воды
13. Подтверждение правильности работы ячеек измерения сопротивления выполняется в соответствии с термокоррецией
14. Санитарная обработка модуля обратного осмоса. 
15. Документальное подтверждение завершения диагностики (Акт технического состояния)

