Описание объекта закупки

Оказание услуг по диагностике системы очистки воды Elix Essintail 2021 года выпуска зав. № F1MB48335C

Диагностика предусматривает один визит сертифицированного инженера лицензированной сервисной службы, в рамках которого проводятся следующие этапы:

- Проверка и идентификация системы:

Сверяются каталожные и серийные номера системы, название, комплектность. Также целью данного действия является проверка, что система эксплуатируется в надлежащем виде, что все компоненты, перечисленные в руководстве пользователя, имеются и обозначены должным образом.

- Проверка состояния системы:

Наличие предупредительного или тревожного сигналов. Проверка работоспособности и основных параметров основных фильтрующих элементов. Проверка основных параметров продукта системы.

- Проверка/обзор хранящейся истории работы системы:

Целью данного действия является выявления фактов некорректной работы системы, за представленный период, если таковые были

- Проверка предфильтров и сеток:

Проверка сетчатого входного фильтра и других дополнительных предварительных фильтров на предмет пригодности или необходимости замены

- Проверка входной воды:

Входная вода анализируется на предмет наличия избытка солей, PH, жесткости

- Проверка работоспособности регулятора давления:

Проверка работоспособности внутреннего регулятора давления. Выявление протечек, его чистка, корректировка настроек

- Проверка скоростей различных потоков воды:

Целью данного действия является расчет правильности работы мембран обратного осмоса и модуля электродеоинизации, а также замер производительности продукта.

- Проверка электрических соединений:

Проверка качества всех электрических соединений, как во внешних, так и во внутренних разъёмах и соединениях. Чистка контактов или замена непригодных разъёмов.

- Проверка гидравлических соединений:

Проверка качества всех гидравлических соединений и фитингов, проверка отсутствия протечек, деформации, разрушений или каких-либо иных дефектов. Чистка, и/или замена непригодных разъёмов и фитингов.

- Тестирование работоспособности узлов и элементов системы, опрессовка и проверка корректности отзыва системы на смоделированные ошибки.

- Наличие предупредительного или тревожного сигналов. Проверка работоспособности и основных параметров основных фильтрующих элементов.

- Проверка параметров конечной очищенной воды

- Подтверждение правильности работы ячеек измерения сопротивления выполняется в соответствии с термокоррецией

- Санитарная обработка модуля обратного осмоса.

- Документальное подтверждение завершения диагностики (Акт технического состояния)