ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1.  По условиям договора Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар в количестве, ассортименте, комплектации и по характеристикам согласно таблице п. 4 настоящего задания.
2.  Поставщик обязуется поставить товар в течение 30 рабочих дней с момента  заключения договора сторонами. Конкретное время доставки согласуется с Заказчиком заблаговременно.
3.  Место поставки  товара:
По адресу нахождения филиала Заказчика: _____________


4. Наименование и  характеристики поставляемого товара:

1 Пробоотборный зонд Инспектор 1,5м универсальной фильтрации МЛАБ с фторопластовой трубкой (модификации согласно Методики выполнения измерений массовой концентрации фтористого водорода и суммы твердых фторидов в промышленных выбросах в атмосферу потенциометрическим методом (М-13)»
	Наименование
	Ед.
изм
	Кол-во
	Функции, технические характеристики  и
комплектация поставляемого товара

	Пробоотборный зонд Инспектор 1,5м универсальной фильтрации МЛАБ с фторопластовой трубкой
	шт.
	1
	В комплект поставки должно входить:
· Трубка заборная с фторопластовой вставкой– 1шт.
· Трубка промежуточная — 1шт.
· Трубка выходная с ручкой — 1шт.
· Трубка силиконовая (резиновая) 2пог.м. – 1шт.
· Фильтродержатель (аллонж) ИРА-20-2м – 1шт.
· Опорная сетка с прокладкой — 1 компл.
· Патронодержатель внутренней фильтрации – 1шт.
· Фильтрующие гильзы с опорной сеткой – 10шт.
· Комплект сменных наконечников – 1компл.
Диаметр носика, мм 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0.
· Паспорт – 1шт.
· Паспорт / Свидетельство ОТК о проверке наконечников — 1шт



Пробоотборный зонд Инспектор 1,5м универсальной фильтрации МЛАБ с фторопластовой трубкой, должен иметь следующие технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	1
	Допустимые колебания скорости газового потока во времени
	Не более 15%

	2
	Скорость газопылевых потоков
	До 40 м/с 

	3
	Температура анализируемого газа
	- при использовании мембранных фильтров или фильтров типа АФА не более 600С
- при использовании фильтровальных патронов из минеральных материалов не более 8000С

	4
	Длина
	1,5м

	5
	Масса
	Не более 2 кг



2. Пакет ППЭ для отбора проб воздуха 5л (10 шт + зажим) MLAB
	Наименование
	Ед.
изм
	Кол-во
	Функции, технические характеристики  и
комплектация поставляемого товара

	Пакет ППЭ для отбора проб воздуха 5л MLAB
	уп.
	2
	В комплект поставки должно входить:
· Пакет ППЭ  емкостью 5 дм3 – 10шт
· Зажим – 1шт
· Паспорт – 1шт



Пакет ППЭ для отбора проб воздуха 5л (10 шт + зажим) MLAB:
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	1
	Ёмкость пакета
	5 дм3

	2
	Пакет состоит из 2-х слоёв плёнки
Внешняя плёнка
	


	
	Материал
	Полиэтиленовая металлизированная плёнка марки EVON

	
	Толщина (мкм)
	82

	
	Цвет
	Непрозрачный

	
	Проницаемость для О2
	1см3/м2 при 23 °С, 75% влажности,
760 мм вод.ст.

	
	Внутренняя плёнка
Материал
	
Полиэтиленовая плёнка марки VLDPE

	
	Толщина (мкм)
	50

	
	Цвет
	Прозрачный

	
	Проницаемость для О2
	Незначима для О2 и СО2

	3
	Объём отобранной пробы
	0,1-5,0 дм3

	4
	Габаритные размеры
	345 х 390

	5
	Условия эксплуатации:
Температура
Относительная влажность
	
от +5 до +45 °С	
до 95% при 30 °С



3. Камера Горяева для счёта форменных элементов крови 2-х сеточная
	Наименование
	Ед.
изм
	Кол-во
	Функции, технические характеристики  и
комплектация поставляемого товара

	Камера Горяева для счёта форменных элементов крови 2-х сеточная
	шт
	10
	В комплект поставки должно входить:
· Камера Горяева



Камера Горяева для счёта форменных элементов крови 2-х сеточная
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	1
	Сторона малого квадрата, мм
	0,05±0,004

	2
	Сторона большого квадрата, мм
	0,2±0,002

	3
	Сторона сетки, мм
	3±0,005

	4
	Глубина камеры, мм
	0,1±0,004

	5
	Толщина линий, мм
	0,005

	6
	Площадь сетки, мм2
	9,0

	7
	Объём камеры, мм3
	0,9



4. Пробоотборник для жидкости МС-1-2400
	Наименование
	Ед.
изм
	Кол-во
	Функции, технические характеристики  и
комплектация поставляемого товара

	Пробоотборник для жидкости МС-1-2400
	шт
	1
	В комплект поставки должно входить:
· Пробоотборник для жидкости типа МС-1
· Ручка телескопическая
· Паспорт



Пробоотборник для жидкости МС-1-2400
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	1
	Объем отбираемой пробы, л
	1,0

	2
	Минимальная глубина погружения, мм
	100

	3
	Мин. диаметр отверстия, мм
	110

	4
	Вид пробоотборной емкости
	Стальной стакан

	5
	Материал стакана
	Сталь 08Х18Н10

	6
	Материал телескопической ручки
	Алюминий

	7
	Способ подвеса ёмкости
	Фиксатор телескопической ручки

	8
	Габаритный размер стакана, мм
	265 х 100 х 104

	9
	Вес стакана, мм 
	0,85

	10 
	Габаритный размер телескопической ручки (Длина х Диаметр), мм
	1250 х 41

	11
	Количество секций телескопической ручки, шт
	2

	12
	Длина телескопической ручки мм
	2400

	13
	Масса системы (без пробы), кг
	1,25



[bookmark: _GoBack]5. Пробоотборник ПДО-500 донных отложений
	Наименование
	Ед.
изм
	Кол-во
	Функции, технические характеристики  и
комплектация поставляемого товара

	Пробоотборник ПДО-500 донных отложений
	шт
	1
	В комплект поставки должно входить:
· Пробоотборник переносной ПДО-500, шт 
· Шнур с сердечником, м 
· Паспорт 



Пробоотборник ПДО-500 донных отложений
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	1
	Объем отбираемой пробы, л
	0,5

	2
	Минимальная глубина водоема, м
	0,25

	3
	Глубина отбора пробы, м
	0,25-3,0

	4
	Вид пробоотборной емкости
	Ёмкость из нержавеющей стали

	5
	Материал пробоотборника
	12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014

	6
	Способ подвески системы
	Шнур с сердечником D=4 мм

	7
	Материал шнура
	Полипропилен

	8
	Мин. диаметр лунки, скважины, мм
	140

	9
	Габаритный размер, (Высота х Диаметр) мм
	214 х 80

	10
	Масса подставки для упора на дне, кг
	0,5

	11
	Масса пробоотборника, кг
	4,3





5.  Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее 12 месяцев с момента поставки товара. В случае обнаружения неисправностей в течение гарантийного срока или обнаружения скрытых дефектов в продукции, Поставщик обязуется устранить неисправности либо заменить продукцию.

6.  Год выпуска (производства) –не ранее 2026 года.

7.Общие требования к поставке.
[bookmark: _Toc463880551]7.1. Поставляемый товар должен быть новым, поставлен без механических повреждений, технических дефектов, сколов, вмятин, царапин и т.д. Не допускается к поставке продукция, собранная из восстановленных узлов и агрегатов, а также выставочные образцы.
[bookmark: _Toc463880553]7.2 Упаковка продукции должна обеспечивать сохранность во время его транспортировки.
